Do Wykonawców

ZP. 343-9/BI/2010		             	Poddębice, 2010-04-16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły kolejne niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Część I – Zakup sprzętu i urządzeń medycznych

Pytanie dotyczące Części I, pozycja 9 - Gastroduodenoskop:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części I, pozycji nr 9 -Gastroduodenoskopu?

Odpowiedź: Nie

Pytania dotyczące Załącznika nr2a/9 - Gastroduodenoskop:

Pytanie 2: Punkt 2: Czy Zamawiający dopuści duodenoskop o kącie obserwacji retro 5 stopni. Dopuszczenie endoskopu o danym parametrze umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty sprzętu wysokiej jakości.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Punkt 4: Czy Zamawiający dopuści duodenoskop o średnicy wziernika 12,5 mm i średnicy końcówki 13,2 mm? Dopuszczenie danych parametrów umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty sprzętu wysokiej jakości,

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Punkt 5: Czy Zamawiający dopuści duodenoskop o głębi ostrości 5-60mm. Podstawowym zadaniem duodenoskopu jest obserwacja dwunastnicy, a w szczególności brodawki Vatera, która to obserwacja odbywa się z większej odległości, dlatego różnica 1mm w głębi ostrości nie ma żadnego znaczenia dla jakości badania. Pozostawienie parametru na obecnym poziomiie w znaczący sposób ogranicza konkurencję. Prosimy o dopuszczenie w/w rozwiązania, umożliwi nam to zaoferowanie sprzętu wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Punkt 9: Czy Zamawiający dopuści tor wizyjny posiadający źródło światła typu halogen o mocy 150 W. Rodzaj światła nie ma żadnego wpływu na jakość wykonanego badania, a jedynie ogranicza konkurencyjne rozwiązania. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożeni konkurencyjnej oferty na sprzęt wysokiej jakości.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Punkt 9: Czy ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego badania Zamawiający będzie wymagał źródła światła z lampą zapasową automatycznie uruchamianą po awarii lampy głównej i o równoważnej mocy, (co żarówka główna)? Posiadanie przez tor wizyjny żarówki zapasowej jest istotne ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego badania.

Odpowiedź: Tak. Z uwagi na bezpieczeństwo i jakość badania Zamawiający wymaga lampy zapasowej o równoważnej mocy, co lampa główna. W tym wypadku halogen lub ksenon o mocy min.150W.

Pytanie 7: Punkt 9: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby procesor posiadał wewnętrzną kartę pamięci umożliwiającą zapis i archiwizację prowadzonych badań? Funkcja archiwizowania obrazów może być istotna w późniejszej ocenie retrospektywnej badania lub jego ewidencjonowania na wewnętrzne potrzeby szpitala.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by była możliwość archiwizacji w wewnętrznej pamięci procesora lub na karcie.

Pytanie 8: Punkt 9: Czy Zamawiający wymagał będzie, aby procesor był wyposażony w menu w języku polskim? Menu procesora w języku polskim ma zasadniczy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa oraz ułatwienie pracy personelu medycznego. Prosta i zrozumiała terminologia gwarantuje bezpieczne używanie urządzeń medycznych, nawet przez użytkowników, którzy wcześniej nie znali danego systemu endoskopowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by menu procesora było w języku polskim.

Pytanie dotyczące Części I, pozycja 20 - System wideo endoskopii:

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części I, pozycji nr 20 - System wideoendoskopii?

Odpowiedź: Nie

Pytania dotyczące Załącznika nr 2a/20 System wideoendoskopii

Pytanie 10: Punkt 3: Czy Zamawiający dopuści tor wizyjny posiadający źródło światła typu halogen o mocy 150 W. Rodzaj światła nie ma żadnego wpływu na jakość wykonywania badania, a jedynie ogranicza konkurencyjne rozwiązania. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty sprzętu o wysokiej jakości.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Punkt 4: Czy ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego badania Zamawiający zmieni zapis z automatycznie włączającej się lampy o mocy min 35 W na zapis mówiący o tym, że lampa zapasowa automatycznie uruchamiana po przepaleniu, żarówki głównej ma mieć moc min. 150 W. Zastosowanie lampy o mocy 35 W jest wystarczające, co najwyżej w sytuacji awaryjnego wycofania endoskopu podczas badania. Takie natężenie światła nie jest wystarczające w sytuacji, gdy badanie musiałoby być kontynuowane podczas trudnej lub skomplikowanej sytuacji medycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12: Punkt 11: Czy zamawiający dopuści urządzenie, które posiada inne wyjścia umożliwiające podłączenia monitora takie jak: RGB, Y/C, kompozytowe gwarantując jakość obrazu typu SDTV? Ograniczenie przez Zamawiającego typu wyjścia do DVI nie jest uzasadnione, gdyż nie ma wpływu na jakość obrazu czy poziom prowadzonego badania, a stanowi przeszkodę w złożeniu konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające wymienione wyjścia: RGB, Y/C, kompozytowe.

Pytanie 13: Punkt 37: Czy Zamawiający dopuści ssak ze słojem wielkości 1,5l. Większy słój stanowił będzie większą wygodę dla personelu medycznego i wymagał będzie rzadszego opróżniania?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14: Punkt 39: Użycie sformułowania „zarówno" sugeruje, iż zaoferowana pompa ma mieć możliwość sterowania nie tylko z dołączonego pedału. Czy w związku z tym Zamawiający miał na myśli pompę, którą można wygodnie uruchomić także z przycisku znajdującego się w głowicy endoskopu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający chce aby pompa była również sterowana z przycisku w głowicy endoskopu.

Pytanie 15: Punkt 39: Nawiązując do powyższego, czy Zamawiający wymagał będzie, aby gastroskop i kolonoskop mogły obsługiwać pompę do płukania na wprost przyciskiem bezpośrednio w głowicy endoskopu? Takie rozwiązanie stanowi dla personelu dużą wygodę i umożliwia sprawne i bezpieczne wykonanie badania bez niepotrzebnego absorbowania uwagi lekarza innymi elementami uruchamiającymi urządzenia peryferyjne.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby była taka możliwość. Podczas wykonywania badania istnieje niekiedy konieczność spłukania pola i jednocześnie obsługa nogą diatermii. Dlatego Zamawiający wymagał będzie, aby była możliwość sterowania pompy z głowicy endoskopu.

Pytania do zał. 2a/4 - ssak operacyjny

Pytanie 16: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 4 (ssaki chirurgiczne) i utworzy odrębny pakiet, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności.45 l/min?.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści ssak z regulacją ssania w zakresie 0-82 kPa?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej wyposażony w 2 kółka z autoblokadą w tylnej części podstawy, w pełni stabilny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle nietłukące, ster.121 st, bez przyłączy oraz kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, w których pokrywie znajdują się 2 króćce (pacjent, próżnia) oraz filtr hydrofobowy i antybakteryjny?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści ssak bez butli zabezpieczającej, wyposażony w filtr hydrofobowy nakręcany bezpośredni na źródło ssania, co jest zabezpieczeniem znacznie skuteczniejszym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści ssak bez filtrów jednorazowych? Filtry zamontowane są we wkładzie jednorazowym (zintegrowane) oraz na drenie (dodatkowo, nie ma takiej konieczności) oraz na każdym źródle ssania. Takie zabezpieczenie ssaka jest w zupełności wystarczające i w pełni bezpieczne zarówno dla pacjenta jak i personelu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

nr 2a/2 do SIWZ Kardiomonitor typ I -1 szt. Pytanie 1 dot. Pkt. 1,2,3, 6, 7

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lekki monitor o przekątnej ekranu 10,4" o rozdzielczości 640x480 z możliwością rozbudowy o podłączenie do sieci bezprzewodowej, z wbudowaną kartą sieciową do podłączenia przewodowego z siecią centralnego monitorowania, z drukarką dostępną poprzez stanowisko centralnego monitorowania (nie podłączana bezpośrednio do monitora) oraz z możliwością podłączenia do oprogramowania rejestrującego dane (oprogramowanie nie zawarte w ofercie cenowej)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 24: dot. Pkt. 10,11

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę ilość monitorowanych parametrów dopuści do postępowania kardiomonitor wyświetlający 6 krzywych dynamicznych, oraz zapamiętujący trendy graficzne i numeryczne z 3 dni (72h)?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 25: dot Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor, nie zapamiętujący krzywych „Fuli discousure", w proponowanym rozwiązaniu jest to funkcja dostępna w centrali pielęgniarskiej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 26:  dot Pkt. 12,14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyświetlania trzech ostatnich pomiarów NIBP  i  bez możliwości  konfigurowania ekranu  „dużych cyfr". Ekran kardiomonitora skaluje się automatycznie i wielkość cyfr zależy od ilości monitorowanych parametrów.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 27: dot. Pkt. 16,17,18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez obliczeń nerkowych, hemodynamicznych oraz parametrów natlenowania. Kalkulatory te potrzebują parametrów niewymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie 28: dot. Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o rzut serca?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie 29: dot. Pkt. 25, 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar EKG w fizjologicznym zakresie 30 - 250 uderzeń/minutę bez funkcji automatycznej zmiany wybranego odprowadzenia (końcówki nie odłączane pojedynczo)

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie 30: dot Pkt. 36,37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pomiar NIBP z interwałami 1-240 minut, bez synchronizacji alarmu niskiego Sp02 podczas inflacji. Alarmy można sklasyfikować do różnych kategorii ważności, dzięki czemu nie będą one uciążliwe, podczas codziennej pracy.

Odpowiedź. Tak

Załącznik nr 2a/3 do SIWZ kardiomonitor II - 4 szt

Pytanie 31: dotyczy p. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor o przekątnej ekranu 12,1" o rozdzielczości 800x 600 z możliwością rozbudowy o podłączenie do sieci bezprzewodowej, z wbudowaną kartą sieciową do podłączenia przewodowego z siecią centralnego monitorowania, z drukarką dostępną poprzez stanowisko centralnego monitorowania (nie podłączana bezpośrednio do monitora) oraz z możliwością podłączenia do oprogramowania rejestrującego dane (oprogramowanie nie zawarte w ofercie cenowej)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32: dotyczy p. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje 12,1" wysokiej klasy monitor pacjenta o wadze 12 kg z rączką ułatwiającą przenoszenie monitora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33: dotyczy p. 11

Czy Zamawiający zechce  zaakceptować  72  godzinny zapis  trendów graficznych i tabelarycznych z możliwością zapisu 400 wycinków do późniejszej analizy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34: dotyczy 12 i 14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyświetlania trzech ostatnich pomiarów NIBP i bez możliwości konfigurowania ekranu „dużych cyfr". Ekran kardiomonitora skaluje się automatycznie i wielkość cyfr zależy od ilości monitorowanych parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35: dotyczy p. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor, nie zapamiętujący krzywych ,.Full disclosure", w proponowanym rozwiązaniu jest to funkcja dostępna w centrali pielęgniarskiej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36: dotyczy p. 16,17,18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez obliczeń nerkowych, hemodynamicznych oraz parametrów natlenowania. Kalkulatory te potrzebują parametrów niewymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37: dotyczy p, 21

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta o 90 minutowym czasie pracy na akumulatorach wewnętrznego zasilania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: dotyczy p. 25,31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w pomiar EKG w fizjologicznym zakresie 30 - 250 uderzeń/minutę bez funkcji automatycznej zmiany wybranego odprowadzenia (końcówki nie odłączane pojedynczo).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39: dotyczy p. 28

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający możliwość analizy i wykrywania 5 rodzajów arytmii: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór i tachykardii komorowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: dotyczy p. 37 i 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pomiar NIBP z interwałami 1-240 minut, bez synchronizacji alarmu niskiego Sp02 podczas inflacji. Alarmy można sklasyfikować do różnych kategorii ważności, dzięki czemu nie będą one uciążliwe, podczas codziennej pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41: dotyczy p. 55

Czy Zamawiający zechce sprecyzować czy niezbędny jest statyw na kółkach z koszykiem do przewożenia monitora a jeśli tak w jakiej ilości

Odpowiedź: Tak, 2 szt.

Załącznik nr 2a/8 do S1WZ Łóżko porodowe -1 szt.

Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 236 x 99 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach szerokości z opuszczonymi barierkami 94 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44: Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną leża od podłoża do powierzchni materaca 98 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści łóżko z lepszą regulacją konta płyty plecowej 0 -70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wbudowanej baterii ale z alternatywną opcją regulacji łóżka w trakcie awarii napięcia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 20 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a/23 do SIWZ Aparat do znieczulenia z monitorowaniem

Pytanie 48: dotyczy p. 6

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w podświetlany blat do pisania z regulacją oświetlenia, półkę na kardiomonitor nad monitorem respiratora, blat roboczy o wymiarach 2160 cm2, górną półkę o dopuszczalnym obciążeniu 34 kg oraz 2 duże szuflady o wymiarach: wysokość 17,5 cm szerokość 33 cm, głębokość 26,5 cm? Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu wyżej wymienionych przestrzeni roboczych daje gwarancję funkcjonalności sprzętu i uporządkowanej pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49: dotyczy p. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50: dotyczy p. 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości prowadzenia znieczulenia po zaniku napięcia sieciowego i rozładowania akumulatora?

Bezpieczne znieczulenie ogólne może być prowadzone jedynie przy zastosowaniu monitorowania czynności życiowych i wentylacji pacjenta łącznie z pomiarem stężenia środków wziewnych.

W sytuacji awaryjnej zaniku napięcia sieciowego zabieg operacyjny powinien zostać dokończony przy zastosowaniu zasilania awaryjnego.

Charakterystyka aparatu zamieszczona w punkcie 13 dotyczy aparatów do celów wojskowych i nie powinien dotyczyć aparatów do znieczulenia w środowisku szpitalnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje.

Pytanie 51: dotyczy p.17.

Czy Zamawiający dopuści aparat z ogólnie stosowanym systemem mocowania parowników Selectatec ?

Stosowanie parowników z systemem Selectatec oraz Draeger nie jest rozwiązaniem standardowym i może prowadzić do pomyłek przy montażu parowników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52: dotyczy p. 19

Czy Zamawiający wprowadzi wymów posiadania przez aparat podwójnych przepływomierzy dla tlenu, podtlenku azotu oraz powietrza? Jest to rozwiązanie dające gwarancję wysokiej dokładności w przypadku stosowania niskich i minimalnych przepływów podczas znieczulenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza powyższy wymóg.

Pytanie 53: dotyczy p. 21

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia nie posiadający jednego przełącznika do wyboru mieszaniny gazów 02+N20 lub 02+powietrze?

Pokrętła dedykowane dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza są łatwe w obsłudze i ustalenie mieszaniny gazów nie wymaga stosowania jednego przełącznika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54: dotyczy p. 28

Czy Zamawiający zaakceptuje pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,25 L? Rozwiązanie takie daje gwarancję mniejszej bezwładności układu, mniejsze straty drogich środków anestetycznych oraz zmniejszone koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55: dotyczy p. 34 i 35

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego nie posiadający trybów wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem PS i trybu wentylacji objętościowej synchronizowanej SIMV7

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56: dotyczy p. 3 8 i 41

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z zintegrowanym, sterowanym elektronicznie dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowym (PEEP) w zakresie WYŁĄCZONY, 4 do 30 cmH20, oraz regulacją ciśnienia wdechu w zakresie od 5 do 50 cmH20?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57: dotyczy p, 39

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat to znieczulania z możliwością odwrócenia stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 (o zakresie I:E 2:1 do 1:6)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58: dotyczy p. 40 i 42

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją objętości oddechowej w zakresie od 45 do 1500 ml w trybie wentylacji objętościowo- zmiennej oraz od 5 do 1500 ml podawanej objętości w trybie wentylacji ciśnieniowo- zmiennej oraz częstością oddechów regulowaną w zakresie od 4 do 65 oddechów na minutę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59: dotyczy p. 44

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia nie posiadający możliwości ustawienia westchnień?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60: dotyczy p. 51

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia nie posiadający możliwości automatycznego zapisu komunikatów o alarmach i błędach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61: dotyczy p. 61 i 62

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia posiadający kolorowy ekran do prezentacji parametrów wentylacji znajdujący się na przegubowym ramieniu z boku aparatu o przekątnej ~6 cala obsługiwany za pomocą pokrętła oraz przycisków bezpośredniego dostępu? Rozwiązanie takie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62: dotyczy p. 66

Czy Zamawiający zaakceptuje ssak z dwiema butlami wielorazowymi o łącznej pojemności 1,6 L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63: dotyczy p. 68

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o konstrukcji wymagającej okresowej wymiany czujników przepływu jako elementów zużywalnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64: dotyczy p. 72

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor nieprzystosowany do pracy w sieci Ethernet ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65: dotyczy p. 74

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta łączący się z modułami za pomocą połączenia galwanicznego, które w niczym nie ogranicza funkcjonalności i możliwości pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66: dotyczy p. 79, 80, 82, 83 i 84

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kompaktowy anestezjologiczny monitor pacjenta posiadający 24 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne oraz możliwość zapisu 400 wycinków krzywych są to parametry całkowicie wystarczalne do pracy w warunkach zabiegów anestezjologicznych Monitor nie ma możliwości zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (fuli disclosure) oraz nie ma możliwości dokonania pomiaru obliczeń hemodynamicznych* nerkowych i dawkowania leków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67: dotyczy p. 87

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta mający możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia do 4 wejść, pomiar inwazyjny rzutu serca, pomiar Sv02, moduł EEG, tonometrii, NMT, Entropii, Bis, nie posiadający możliwości rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciągłego rzutu minutowego serca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68: dotyczy p. 89

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z modułem hemodynamicznym nowej generacji o pomiarze częstość akcji serca oraz pulsu w zakresie od 30 do 250 bpm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69: dotyczy p. 92

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający możliwość analizy i wykrywania 5 rodzajów arytmii: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór i tachykardii komorowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70: dotyczy p. 95

Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor posiadający możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego w trybie ręcznym oraz automatycznym w zakresie od 1 do 240 minut?

Z klinicznego punktu widzenia wymaganie pomiaru ciśnienia tętniczego z interwałem od 1 do 360 minut nie ma uzasadnienia klinicznego .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71: dotyczy p. 111,112 i 113

Czy Zamawiający zaakceptuje równorzędny moduł pomiaru głębokości uśpienia- moduł Entropii, który oprócz przetwarzanego parametru EEG wykorzystuje także parametr FEMG? Na ekranie monitora można obserwować wartości numeryczne i tworzenie trendów parametrów entropii i współczynnika tłumienia potencjałów iglicowych oraz krzywej EEG entropii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72: Czy Zamawiający wprowadzi wymóg możliwości rozbudowy w przyszłości o moduł monitorowania zwiotczenia mięśniowego z oprogramowaniem w języku polskim sterowanym bezpośrednio z monitora pacjenta z obserwacją trendów i krzywych na ekranie monitora. Moduł wymienny między monitorami daje możliwość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia urządzenia zakładu opieki zdrowotnej do rozbudowy o ten pomiar przy zakupie kolejnego stanowiska do znieczulenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza powyższy wymóg.

Pytanie 73: Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby monitor pacjenta i aparat do znieczulenia był jednego producenta co ułatwi obsługę serwisową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza powyższy wymóg.

Załącznik nr 2a/24 do SIWZ Łóżko szpitalne do IOM - 4 szt.

Pytanie 74: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 240 x 102 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarze szerokości łóżka z całkowicie opuszczonymi barierkami 99 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji w zakresie 37 - 74 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 77: Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców 0- 70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia uda 0 - 28°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przechyłów anty i Trendelenburga w zakresie 14°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przechyłów bocznych, ale z możliwością alternatywy przechyłów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81: Czy zamawiający dopuści łóżko bez wbudowanego akumulatora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 83: Czy Zamawiający dopuści łóżko z plastikowymi panelami bocznymi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik nr 2a/7 do SIWZ Zestaw do amnioskopu -1 szt

Pytanie 84: Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści źródło światła z dwiema wbudowanymi żarówkami, z automatycznym przełączeniem na żarówkę zapasową w przypadku przepalenia żarówki głównej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a/9 do SIWZ Gastroduodenoskop -1 szt

Pytanie 85: Czy Zamawiający dopuści gastroduodenoskop o kącie widzenia 100°/retro 5°? Kąt 100°/retro 5° pozwala na łatwiejsze i precyzyjniejsze wykonywanie zabiegów na drogach żółciowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86: Czy Zamawiający dopuści gastroduodenoskop o głębi ostrości 5-60 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87: Czy Zamawiający dopuści procesor z halogenowym źródłem światła? Źródło halogenowe jest o wiele ekonomiczniejsze od xenonowego (koszt żarówki xenonowej jest wielokrotnie większy od ceny żarówki halogenowej).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a/11 do SIWZ Histeroskop -1 szt.

Pytanie 88: Dot. pkt.1 Czy Zamawiający dopuści płaszcz histeroskopowy nie posiadający obturatora? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Proponowany płaszcz histeroskopowy posiada atraumatyczne zakończenie i jest przeznaczony do bezpiecznego wprowadzenia do macicy razem z optyką pod kontrolą wzroku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik nr 2a/12 do SIWZ Łaparoskop -1 szt

Pytanie 89: Czy w pkt. 1 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery laparoskopowej HD o czułości 1.17 luxa, z nieautoklawowalną głowicą wyposażoną w zoom optyczny z układem niewymagającym korekty ostrości, z możliwością sterowania funkcjami kamery bezpośrednio ze strefy sterylnej z użyciem przycisków umieszczonych na głowicy kamery, z menu w języku angielskim?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90: Czy w pkt. 4 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie insuflatora CO2 o maksymalnej wartości przepływu gazu 30 l/min. z dedykowanym trokarem o dużym przekroju zaworu doprowadzającego CO2 umożliwiającym uzyskanie rzeczywistej maksymalnej wartości przepływu w zakresie wymaganej wartości maksymalnej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 91: Czy w pkt 5 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki ssąco płuczącej do ssaka laparoskopowego o długości 36 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92: Czy w pkt. 7 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody laparoskopowej hakowej o długości 36 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 93: Czy w pkt. 8 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z elementem mocującym światłowód zamiast uchwytu na światłowód będącego elementem wózka laparoskopowego?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94: Czy w pkt. 9 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi laparoskopowych o długości 36 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 95: Czy w pkt. 11 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/l2 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła laparoskopowego o dł. 33 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96: Czy w pkt. 13 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły punkcyjnej o dł. 36 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 97: Czy w pkt. 14 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów z zaworami klapkowymi oraz jednoczęściowymi trokarami piramidalnymi i konikalnymi (atraumatycznymi)?

Odpowiedź: Nie. Nie wyrazi zgody.

Pytanie 98: C2y w pkt. 15 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokarów z zaworami klapkowym?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 99: Czy w pkt.8 Zestawienia wymaganych parametrów technicznych załącznika 2a/12 Laparoskop Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnego wózka o wymiarach 700x1705x686 z możliwością rozbudowy o ramię do zawieszenia monitora?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a/20 do SIWZ System do wideoendoskopii - 1 szt.

Pytanie 100: Czy Zamawiający dopuści procesor z następującymi wyjściami: Analogowy RGBS (lub YPbPr), FBAS, Y/C, cyfrowy: HD-SDI 1080/50i, SDI 57/50i i IEE 1394 , firewire?

Odpowiedź: Tak. Dopuści.

Załącznik 2a/22 -  Respirator stacjonarny - 2 szt.

Pytanie 101:, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem akumulatorowym wystarczającym na podtrzymanie pracy urządzenia w warunkach typowych na 120 minut oraz zapewniającym minimalne podtrzymanie pracy w każdych warunkach na minimum 30 minut?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102:, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu VS? W zamian oferujemy respirator posiadający unikalną na rynku funkcję automatycznej próby oddechu spontanicznego (SBT) służącą do odzwyczajania pacjenta od respiratora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103:, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji programowanych westchnień automatycznych? W zamian oferujemy respirator, który może być w przyszłości rozbudowany o tak unikalne opcje jak pomiary kalorymetryczne, pomiar FRC, pomiar ciśnienia wewnątrztchawicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104:, pkt 26, 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadający regulację przepływowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,2 do 9 l/min oraz regulację ciśnieniowego trybu rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,25 do 10 cmH20?

Pragniemy zauważyć, iż istotnym elementem w tychże regulacjach jest dolna granica parametru wskazująca na to, że oferowany przez nas respirator znacznie przewyższa wymóg Zamawiającego pod tym względem. Triggery w oferowanym przez nas respiratorze są bardziej czułe. Z kolei wyższe niż oferowane przez nas wartości górnych granic tych parametrów nie mają zastosowania klinicznego w oferowanym przez nas urządzeniu, gdyż posiada ono funkcję kompensacji przecieków oraz funkcję kompensacji czułości (triggera) co umożliwia ustawianie triggerów na niższych poziomach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105:, pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z 12 calowym, kolorowym monitorem regulowanym w 3 płaszczyznach względem obudowy, sterujący pracą respiratora za pomocą pokrętna oraz przycisków funkcyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106:, pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z obrazowaniem na ekranie stosunku I:E kalkulowanego na podstawie ustawionych przez użytkownika parametrów czasowych wentylacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a /33 -   Echokardiograf -1 szt.

Pytanie 107:, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat echokardiograficzny, który jest przede wszystkim dedykowany do badań echokardiograficznych i cały interfejs jest tak skonstruowany, że dostępne funkcje znajdują się na konsoli aparatu. W związku z tym nie jest konieczne przechodzenie przez skomplikowane menu ekranu dotykowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 108: pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat echokardiograficzny, który posiada dysk twardy o pojemności 160 GB, z czego na archiwum przeznaczone jest 100 GB. Wielkość dysku twardego nie jest parametrem świadczącym o jakości aparatu, ważna dla użytkownika jest pojemność przeznaczona na archiwum. Ponadto oferowany przez nas aparat wyposażony jest w gniazda USB umożliwiające podłączenie dowolnego zewnętrznego dysku twardego oraz pamięci typu Pen Driver.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 109: pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat echokardiograficzny z możliwością powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym bez utraty jakości 8x. W praktyce stosuje się powiększenie maksymalnie 4 do 6 razy.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuści

Pytanie 110: pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat echokardiograficzny z możliwością powiększenia obrazu zamrożonego i z pamięci CINE 8x bez utraty jakości, W praktyce stosuje się powiększenie maksymalnie 4 do 6 razy.

Odpowiedź: Nie.Zamawiający nie dopuści

Pytanie 111: pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat echokardiograficzny z rejestracją prędkości przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 850 cm/s dla kąta korekcji 0° . Maksymalna prędkość jaką można zmierzyć w organizmie ludzkim jest do 13 m/s. W praktyce spotykane sąprędkości nie większe niż 10 m/s.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 112: pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat echokardiograficzny z rejestracją prędkości przepływu dla Dopplera Ciągłego (CW) 12.9 m/s dla kąta korekcji 0° . Maksymalna prędkość jaką można zmierzyć w organizmie ludzkim jest do 13 m/s. W praktyce spotykane sąprędkości nie większe niż 10-12 m/s.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 113: pkt. 67

Czy Zamawiający zrezygnuje z opcji rozbudowy aparatu o funkcję obrazowania 3/4D kardiologicznego z uwagi na fakt, że aktualnie badania z wykorzystaniem sond objętościowych kardiologicznych są przeznaczone głównie do badań naukowych. Zrezygnowanie z opcji rozbudowy aparatu o funkcje 3/4D pozwoli znacznie obniżyć koszty oferowanego aparatu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści

Pytanie 114: Z uwagi na fakt, że instrukcja serwisowa w praktyce jest przeznaczona dla inżynierów serwisowych, a w związku z tym posiadana jest przez nas w języku angielskim czy Zamawiający dopuści dopuści instrukcję serwisową w tymże języku

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuści

Pytanie 115: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin liczonych w dni robocze czasu przystąpienia do naprawy od momentu zgłoszenia awarii. Okres 24-godzinny jest niewystarczający ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu przedświątecznym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i zdiagnozowania aparatu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści

Dot. załącznika 2a/34, pkt. 1 „Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min. 50kW”

Pytanie 116: Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymagania poprzez podanie mocy maksymalnej generatora bez odniesienia do konkretnych protokołów klinicznych? W oryginalnych prospektach firmowych producenta oferowanych przez nas tomografów jest podawana wartość maksymalnej mocy generatora bez odniesienia do konkretnych protokołów klinicznych.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 1. „Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min. 50 kW”

Pytanie 117: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy o maksymalnej moc generatora możliwej do zastosowania w protokołach klinicznych 42 kW?

Moc ta pozwala na diagnozowanie wszystkich przypadków klinicznych z pełną jakością obrazu. Dodatkowo generator umożliwia diagnostykę przy napięciach 140 kV, czyli więcej niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 3. „Maksymalny prąd anodowy dla 130 kV min. 345 mA.”

Pytanie 118: Czy Zamawiający dopuści podanie maksymalnego prądu dla napięcia 120 kV?

Napięcie 130kV stosowane jest tylko w aparacie Emotion 16 firmy Siemens. Pozostali producenci podają wartość maksymalnego prądu dla napięcia 120 kV.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 3. „Pojemność cieplna anody lampy min. 4 MHU. W Przypadku lampy o budowie innej od klasycznej podać ekwiwalent”

Pytanie 119: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy z lampą o pojemności efektywnej 5 MHU i pojemności anody lampy równej 3,5 MHU?

Tej wielkości pojemność lampy pozwalają na nieograniczoną pracę systemu i w żaden sposób nie zmniejszają jego możliwości klinicznych. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że koszt wymiana lampy jest tym wyższa im wyższe są jej parametry. Zatem bardziej ekonomiczna lampa, o co prawda niewiele niższych parametrach, ale umożliwiających pełen zakres badań, powinna cieszyć się uznaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 9. „Najniższe możliwe położenie stołu mierzone od poziomu posadzki maksymalnie 45 cm”

Pytanie 120: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy ze stołem, którego najniższe położenie wynosi 49 cm?

Różnica 4 cm w żaden sposób nie wpływa na komfort badania i korzystanie ze stołu tomografu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 13 „Najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360ş) maksymalnie 0,6 sek”

Pytanie 121: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy o czasie obrotu 0,8s?

Krótsze czasy są stosowane w systemach z generatorami o dużych mocach używanych w badaniach kardiologicznych. Wyższa prędkość obrotowa oznacza większe zużycie elementów mechanicznych gantry i lampy rtg z tytułu działania większej siły odśrodkowej. Ponadto chcielibyśmy  zauważyć, że standardowy czas badania tułowia na długości 120 cm na aparacie Brightspeed 16 firmy GE o maksymalnej szybkości pełnego obrotu 0,8 s trwa 54,6 sek, czyli szybciej niż na aparatach o czasie obrotu 0,56 sek; na aparacie Somatom Emotion 16 firmy Siemens o maksymalnej szybkości rotacji gantry równej 0,5 sek. czas badania to aż 64 sek. Informacje takie są dostępne w Danych Produktowych tych producentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 14. „Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,33 (zgodnie z definicją IEC)”

Pytanie 122: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy o minimalnej wartości współczynnika pitch 0,5625?

Mniejsze wartości współczynnika pitch przeznaczone są do badań kardiologicznych i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej należy unikać wykonywania badań ze współczynnikiem pitch mniejszym od 1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 15. „Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 2,0 (zgodnie z definicją IEC)”

Pytanie 123: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy o maksymalnej wartości współczynnika pitch w protokole klinicznym 1,75?

Pitch ten zapewnia pełną wartość kliniczną i pozwala na najszybsze wykonywanie badań pośród aparatów 16-rzędowych. Nie istnieją na rynku tomografy które wykonują badania z pitchem 2.0, które dają pełną wartość kliniczną czyli przy zastosowaniu korekcji stożka wiązki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, pkt 21. „Maksymalna rozdzielczość wysoko kontrastowa przy 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15,6 pl/cm?

Pytanie 124: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy o rozdzielczości wysokokontrastowej równej 15,1 pl/cm?

Tak niewielka różnica obrazu nie wpływa na jakość obrazowania i zapewnia diagnostykę na najwyższym poziomie. Zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia i NFZu tomografy komputerowe powinny się charakteryzować rozdzielczością powyżej 15 pl/cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, konsola operatorska pkt. 3 „Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 co najmniej 8 obr./sek.”

Pytanie 125 Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy z konsolą operatorską o szybkości rekonstrukcji 6 obr./sek.?

Tak niewielka różnica w ilości rekonstrukcji nie wpływa na komfort pracy aparatu, a zainstalowany system wielowątkowy system Linux pozwala rekonstrukcję obrazu w tle podczas wykonywania badań pacjentów, bez jakichkolwiek przestojów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2a/34 „Tomograf komputerowy 1 szt.”, konsola operatorska pkt 16 „Pełna integracja tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu (połączenie kablem komunikacyjnym)”

Pytanie 126: Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy z konsolą operatorską bez pełnej integracji ze wstrzykiwaczem?

Zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia i NFZu wstrzykiwacz kontrastu ma być dedykowany do tomografu komputerowego, a nie sprzężony z tomografem jak to było w poprzednich wymogach ministerialnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy §7 ust. 4 pkt. 2 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 127: Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez kupującego, nie krótszym niż 7 dni”

na zapis:

„2)  przystąpić do usunięcia wady w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez kupującego, nie krótszym niż 7 dni”

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliło by wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłaby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, ze przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy §7 ust. 6 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 128: Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do istniejącego zapisu:

„6. W przypadku naprawy sprzętu powyżej terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie zastępczy sprzęt o parametrach, co najmniej odpowiadających parametrom sprzętu zastępowanego w terminie określonym przez strony.”

zdania: „Powyższy zapis nie dotyczy tych wyrobów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały.”

Konieczność zmiany w powyższym zapisie bierze się z faktu, iż szereg wyrobów składających się na przedmiot zamówienia ze względu na swą specyfikę nie może być w swobodny sposób zastąpiona przy użyciu „urządzenia zastępczego”. Tak jest chociażby w przypadku tomografu. Takie wyroby, jako trwale przymocowane, są indywidualnie dopasowane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy §7 ust. 10 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 129: Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonanie zgłoszenia było bezzasadne.”,

na zapis:

„11. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne lub gdy wada urządzenia spowodowana była działaniem użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i/lub zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy §8 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 130: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by powstał zapis:

„Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

a)za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,

b) za kwotę w dostawie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,1% wartości towaru naprawianego, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wartość brutto towaru naprawianego, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z §7 ust. 6, uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie,

e) za zwłokę w podjęciu naprawy w czasie określonym w §7 ust. 4 pkt. 2 – w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

f) za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie §7 ust. 4 pkt. 3 – w wysokości 0,1% wartości brutto towaru, którego dotyczy przegląd za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

g) za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z §7 ust. 6 – w wysokości 0,1% wartości brutto towaru naprawianego za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.”

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od wartości całej części postępowania. Biorąc pod uwagę, że w ramach każdej z części przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący w sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kar oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosowanej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy §8 ust. 3 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 131: Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Powyższa kara umowna jest za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy jest w niniejszej umowie naliczana już de facto na podstawie §8 ust. 1 pkt. a), więc jej pozostawienie stanowiłoby pozostawienie możliwości naliczania Zamawiającemu podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis projektu umowy.

Dotyczy §9 ust. 3 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 132:Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnianiu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.

Na zapis:

„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnianiu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 45 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.

Powyższy termin wymaga przedłużenia ze względu na niezwykle szeroki zakres dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy §6 ust. 3 zd.1 Wzoru umowy – Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie 133: Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zdania:

„(...)W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy wówczas w protokóle przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin od ich usunięcia. (...)”,

zdaniem:

„(...)W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy wówczas w protokóle przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin od ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych. (...)”,

Konieczność wprowadzenia minimalnego terminu na usunięcie wad, jest oczywista biorąc pod uwagę fakt, że pozostawienie w tym zakresie dowolności jednej ze stron mogłyby w praktyce prowadzić do sytuacji, iż byłyby to terminy niezwykle krótkie np. 1 dniowe, co ma wymierne konsekwencje finansowe dla Wykonawcy biorąc pod uwagę istnienie kary umownej naliczanej za jego przekroczenie zgodnie z §8 ust.1 pkt. c) niniejszej umowy.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na powyższe zmiany, tak by projekt umowy stał się racjonalnym również z punktu widzenia interesów wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia

Pytanie 134: Ze względu na fakt, iż wymóg posiadania Wpisu do rejestru wyrobów medycznych wymagany jest w odniesieniu do każdego przedmiotu zamówienia (wpisany jest w każdej tabeli technicznej), prosimy o dostosowanie go do punktu 6.1.4 ust. 3 pkt. c) SIWZ oraz ustawy o wyrobach medycznych poprzez dopisanie słów: „jeżeli dotyczy”.

Jest to konieczne, ponieważ nie wszystkie wyroby będące przedmiotem niniejszego postępowania wymagają zgodnie z aktualnym stanem prawnym takiego dokumentu.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 należy wypełnić zgodnie z zapisem pkt 6.1.4 ust. 3 pkt c) SIWZ (jeżeli wyrób nie wymaga zgłoszenia lub wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych w tabeli należy wpisać „nie dotyczy”).

Załącznik nr 8 do SIWZ „Informacja nt. Powierzenia przedmiotu zamówienia podwykonawcom”

Pytanie 135: Zamawiający wymaga podania wartości dostaw zleconych podwykonawcy (wartości w % w odniesieniu do ceny oferty). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje, w jaki sposób należy wypełnić w/w załącznik w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podwykonawcy w zakresie usług instalacyjnych i serwisowych przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: W cenie oferty danego urządzenia powinny zostać uwzględnione wszelkie prace niezbędne do przekazania urządzenia do eksploatacji, zgodnie z pkt 3.6 SIWZ.

Wartość % zleconych dostaw dotyczy podwykonawców sprzętu lub urządzeń medycznych, a nie robót instalacyjnych.

Dot. Załącznika 2a/34 poz. 14

Pytanie 136: Czy Zamawiający dopuści minimalną wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,5 (zgodnie z definicją IEC)?

Wartość ta jest typowa dla aparatów tej klasy i jest wystarczająca w zakresie badań klinicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika 2a/34 poz. 18

Pytanie 137: Czy Zamawiający dopuści grubość najcieńszej, dostępnej warstwy w akwizycji 16-to warstwowej maksymalnie 0,75 mm?

Wartość ta jest typowa dla aparatów tej klasy i jest wystarczająca w zakresie badań klinicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika 2a/34 poz. 20

Pytanie 138: Czy Zamawiający dopuści dawkę powierzchniową (mGy) potrzebną do uzyskania zdolności rozdzielczej niskokontrastowej - 5 mm dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia 120 kV ≤ 28 mGy?

Zamawiający wymaga podania dawki przy określeniu wartości korzystnych tylko dla jednego producenta sprzętu. Wszyscy pozostali producenci sprzętu podają ten parametr przy założeniach zupełnie innych wartości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika 2a/34 poz. 21

Pytanie 139: Czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość wysokokontrastową przy 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15pl/cm?

Tak minimalna różnica nie ma znaczenia dla uzyskiwanych wyników badań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika 2a/4 KONSOLA OPERATORSKA poz. 3

Pytanie 140: Czy Zamawiający dopuści szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 co najmniej 6 obr./sek.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot Załącznik 2a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG - 1 szt poz. 9

Pytanie 141: Czy Zamawiający dopuści maksymalną rozdzielczość skanowania dla kasety 35x43 cm 3500x4300?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot Załącznik 2a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG - 1 szt poz. 10

Pytanie 142: Czy Zamawiający dopuści brak możliwości instalacji czytnika i w pozycji pionowej i w poziomej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot Załącznik 2a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG - 1 szt poz. 15

Pytanie 143: Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Załącznik 2a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG - 1 szt poz. 22

Pytanie 144: Czy Zamawiający dopuści możliwość zapamiętania i korygowania przez stację preferowanych przez technika ustawień kontrastu(contrast) i gestości(density) obrazu bez funkcji autouczenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Załącznik 2 a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG - 1 szt. poz. 41

Pytanie 145: Czy Zamawiający dopuści wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 75 filmów/godzinę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznik 2a/10 Ucyfrowienie aparatu RTG — 1 szt. poz. 43

Pytanie 146: Czy Zamawiający dopuści cichą pracę podczas wydruku max 65 dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część II – Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

Pytanie 147: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnych pakietów urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz elementów ich wyposażenia (np. pozycję nr 2b/16,  2b/17, 2b/25, 2b/27, 2b/41, 2b/42, 2b/43, 2b/43, 2b/44, 2b/45), testów i opakowań oraz wyposażenia dodatkowego w postaci mebli biurowych, nierdzewnych etc.?

Uzasadnienie: Wydzielenie do odrębnych pakietów urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz elementów ich wyposażenia, testów i opakowań oraz wyposażenia dodatkowego w postaci mebli biurowych, nierdzewnych etc. pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru spośród złożonych ofert pod wzglądem ekonomicznym i użytkowym. W chwili obecnej Zamawiający łączy w jednym pakiecie urządzenia do sterylizacji (kod CPV 39000000), urządzenia i wyroby do radioterapii (kod CPV 33151000), urządzenia sterylizujące, dezynfekujące i higieniczne (kod CPV 33191000), zaś nie podaje, iż postępowanie dotyczy również materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji (kod CPV33124130-5 - testy, 33141000-0 - papier i opakowania), co wg naszej oceny jest naruszeniem zasad wolnej konkurencji oraz wprowadzaniem ewentualnych wykonawców w błąd. Takie skomponowanie pakietu w chwili obecnej powoduje, iż preferowany jest jeden wykonawca ewentualnego zamówienia, firma AMED z Warszawy przy współpracy firmy MMM Polska, co stanowi również ograniczenie zasad wolnej konkurencji na rynku. Dopuszczenie jak największej ilości oferentów leży w interesie Zamawiającego, gdyż podnosi to konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie powala na utrzymanie dyscypliny finansowej, co czego Zamawiający jest zobligowany przez Organ Założycielski, Wnosimy więc o wydzielenie do odrębnych pakietów urządzeń, testów oraz wyposażenia dodatkowego. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie odpowiedzi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) cyt. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniają wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty”. Jednocześnie przepis art. 30 ust. 7 ww. ustawy wskazuje, iż do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Do opisu przedmiotu niniejszego postępowania zamawiający zastosował następujące kody:

33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne

33.19.00.00-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

33.15.00.00-6 – urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

39.00.00.00-2 – meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

33.19.10.00-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

Są to główne kody odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wypełnił zatem zapis art. 30 ust. 7 ustawy.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonał szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych. Parametry te w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni zostały opisane w załączniku nr 2b.

Objęty niniejszym postępowaniem przedmiot zamówienia wchodzi w zakres projektu p.n. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa. Opis przedmiotu zamówienia został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W ocenie zamawiającego zastosowany opis przedmiotu zamówienia nie ogranicza zasad wolnej konkurencji na rynku. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bowiem z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, a wykonawcy mają możliwość udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty wspólnej.

Sterylizator parowy przelotowy 1 JW – załącznik 2b/16

Pytanie 148: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności 1,5 JW. Wg PN-EN 285 o pojemności ok. 110 litrów?

Uzasadnienie: Oferowane przez nas urządzenie poprzez nieznaczne zwiększenie pojemności komory przy małych gabarytach zewnętrznych jest doskonałym uzupełnieniem dla technologii obiegu narzędzi w szpitalu, może również pracować jako niezależna jednostka przy np. Bloku Operacyjnym lub w Sterylizatorni. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149: Punkt   7   -   Czy   Zamawiający   dopuści   do   oceny   urządzenie   o   mocy maksymalnej 17.,8kW?

Oferowane przez nas urządzenie poprzez nieznaczne zwiększenie mocy wytwornicy Jest doskonałym uzupełnieniem dla technologii obiegu narzędzi w szpitalu. Może również pracować jako niezależna jednostka przy np. Bloku Operacyjnym. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150: Punkt 16 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w ciekłokrystaliczny panel dotykowy, który jest wygodniejszym rozwiązaniem niż jedynie wyświetlacz ciekłokrystaliczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 151: Punkt 28 - Czy Zamawiający może dokładnie określić gatunek stali np. poprzez określenie czy ma być to klasa np. AIST 304 lub OH18N9? Stal chromowo - niklowo - molibdenowa w zależności od procentowego udziału poszczególnych pierwiastków osiąga różne właściwości fizyko-chemiczne.

Odpowiedź: Stal kwasoodporna.

Pytanie 152: Punkt 32 — Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi otwierane i zamykane ręcznie, wyposażone w przeciwwagę ułatwiającą otwieranie i zamykanie oraz automatyczny system blokowania drzwi w trakcie procesu?

Uzasadnienie: Oferowane przez nas urządzenie poprzez zastosowanie w/w systemu otwierania/zamykania drzwi pozwala na wydłużenie żywotności uszczelki do 3500 cykli. Sterylizator 1,5 JW jest doskonałym uzupełnieniem dla technologii obiegu narządzi w szpitalu, może również pracować jako niezależna jednostka przy np. Bloku Operacyjnym. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Opisu przedmiotu zamówienia dokonuje zamawiający.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) cyt. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniają wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty”. Jednocześnie przepis art. 30 ust. 7 ww. ustawy wskazuje, iż do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Do opisu przedmiotu niniejszego postępowania zamawiający zastosował następujące kody:

33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne

33.19.00.00-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

33.15.00.00-6 – urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

39.00.00.00-2 – meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

33.19.10.00-5 – urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

Są to główne kody odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wypełnił zatem zapis art. 30 ust. 7 ustawy.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonał szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych. Parametry te w zakresie wyposażenia centralnej sterylizatorni zostały opisane w załączniku nr 2b.

Objęty niniejszym postępowaniem przedmiot zamówienia wchodzi w zakres projektu p.n. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa. Opis przedmiotu zamówienia został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W ocenie zamawiającego zastosowany opis przedmiotu zamówienia nie ogranicza zasad wolnej konkurencji na rynku. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bowiem z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, a wykonawcy mają możliwość udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty wspólnej.

Sterylizator parowy przelotowy 6 JW – załącznik 2b/17

Pytanie 153: Punkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 5,6"?

Uzasadnienie: Oferowane urządzenie posiada wyświetlacz o przekątnej 5,6", który wyświetla wszystkie wymagane przez normę PN EN 285 parametry przy czym dodatkowo jest panelem dotykowym umożliwiającym w czytelny i przejrzysty sposób na sterowanie urządzeniem. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 10” jest wymogiem nieuzasadnionym, merytorycznie i swoistym ograniczeniem konkurencji, dodatkowo stanowi zbędny koszt podrażający całość inwestycji. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru, pod względem, ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w ciekłokrystaliczny panel dotykowy, który jest wygodniejszym rozwiązaniem niż jedynie wyświetlacz ciekłokrystaliczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 155: Punkt 27 — Czy Zamawiający może dokładnie określić gatunek stali np. poprzez określenie czy ma być to klasa np. AISI 304 lub OH18N9?

Stal chromowo — niklowo - molibdenowa w zależności od procentowego udziału poszczególnych pierwiastków osiąga różne właściwości fizyko – chemiczne.

Odpowiedź: Stal kwasoodporna.

Sterylizator niskotemperaturowy - załącznik 2b/41

Pytanie 156: Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator parowo - formaldehydowy o pojemności 4 JW wg PN-EN 285 i pojemności ok. 350 litrów?

Uzasadnienie:    Oferowane   przez   nas    urządzenie   poprzez   możliwość wykorzystania jako urządzenie 2 funkcyjne (sterylizacja parą wodną  + sterylizacja formaldehydem) jest urządzeniem, które może być doskonałym uzupełnieniem dla technologii obiegu narzędzi w szpitalu. System sterylizacji niskotemperaturowej w połączeniu z tradycyjnym systemem sterylizacji parą wodną stanowi zabezpieczenie dla Sterylizatorni w razie jakiejkolwiek awarii sterylizatora   parowego    6   JW,    który    stanowić    będzie    trzon    całej Sterylizatorni,   a   możliwość   wykorzystania   urządzenia jako   sterylizatorniskotemperaturowy z czynnikiem sterylizującym w postaci formaldehydu. stanowi   doskonałą   alternatywę   użytkowo   —   ekonomiczną   dla   innych systemów sterylizacji niskotemperaturowej (np. plazma gazu, sterylizacja gazowa tlenkiem etylenu). Oferowany sterylizator posiada także wbudowany system    kontroli   dozowanego   formaldehydu    oraz   system    dodatkowej wentylacji komory po zakończeniu procesu sterylizacji.   Urządzenie jest zgodne z EN ISO 14180. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem  ekonomicznym-  i użytkowym.   W razie  odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157: Punkt 5 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system kontroli dozowania i wagi formaldehydu, który w razie wystąpienia nieprawidłowości wyświetli błąd i spowoduje przerwanie pracy urządzenia?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie podnosi stan bezpieczeństwa personelu obsługującego urządzenie oraz zabezpiecza przez ewentualnymi błędami w sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 158: Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o szerokości 1330 mm pod warunkiem, iż Zamawiający zobowiąże się do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko drogi ewentualnego transportu urządzenia do miejsca docelowego?

Uzasadnienie: Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości 1330 mm pod warunkiem zabezpieczenia przez wykonawcę na własny koszt i ryzyko drogi ewentualnego transportu urządzenia do miejsca docelowego.

Pytanie 159: Pozycja 14 — Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 5,6"?

Uzasadnienie: Oferowane urządzenie posiada wyświetlacz o przekątnej 5,6", który wyświetla wszystkie wymagane parametry cyklu pracy przy czym dodatkowo jest panelem dotykowym umożliwiającym w czytelny i przejrzysty sposób na sterowanie urządzeniem. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 liniowy jest rozwiązaniem technologicznie przestarzałym oraz wymogiem nieuzasadnionym merytorycznie i swoistym ograniczeniem konkurencji. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne i prawne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w ciekłokrystaliczny panel dotykowy, który jest wygodniejszym rozwiązaniem niż jedynie wyświetlacz ciekłokrystaliczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Przelotowa myjnia dezynfektor- załącznik 2b/43

Pytanie 161: Pozycja 14 — Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone w zintegrowaną suszarkę i kondensator oparów posiadało czujnik kontroli ciśnienia powietrza, który zabezpiecza w razie awarii systemu suszenia (np. przedziurawienie filtra) przed skontaminowaniem wsadu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

| Wicestarosta | Starosta Poddębicki |
| --- | --- |
| Danuta Pecyna | Stanisław Olas |