Do Wykonawców

ZP. 343-9/BI/2010		             	Poddębice, 2010-04-21

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły kolejne niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Część I – Zakup sprzętu i urządzeń medycznych

Cz ZAŁ.2a poz. 11- histeroskop

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści płaszcz histeroskopowy o średnicy max 7,5mm z kanałem roboczym na narzędzia 2,5mm (ok.8 french) z obturatorem?(poz.1)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki biopsyjne minimum dwuelementowe o średnicy 2,5mm (ok.8 french)?(poz.7)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Biopsyjne minimum dwuelementowe o średnicy 2,5mm (ok.8 french)?(poz.8)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy cz1 poz. 12- laparoskop

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści kamerę wyposażoną w głowicę przeznaczoną do sterylizacji plazmowej, z dwoma przyciskami sterującymi funkcjami kamery?(poz.1)

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści Diametrie o mocy 300W?(poz.7)

6 trybów cięcia, wszystkie programy do pracy w płynach, specjalne programy do chirurgii laparoskopowej i otwartej, mikrochirurgii i innych. Dwa wejścia bipolarne i dwa monopolarne , duży ciekłokrystaliczny ekran LCD.

W zestawie

- włącznik nożny

- płytka pacjenta

- elektroda hakowa laparoskopowa 5 mm długość 330mm

- kabel do elektrody i narzędzi laparoskopowych

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści oryginalny wózek producenta zestawu laparoskopowego posiadający regulowany wysięgnik na płyny płuczące, zakres regulacji 0, 5-0,9m?(poz.8)

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści igłę punkcyjną laparoskopową Ф 5mm końcówka nakłuwająca 2mm, długość 330 mm?(poz.13)

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści trokar laparoskopowy wielorazowy kaniula Ф 10 mm, z silnikowym zaworem klapkowym?(poz.14)

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści trokar laparoskopowy wielorazowy kaniula Ф 5,5 mm, z silikonowym zaworem klapkowym?(poz.15)

Odpowiedź: Nie

Cz. I poz. 18 Kontochomy do pobierania wycinków z szyjki macicy

Pytanie nr 10: Dotyczy cz. 1 zał. 2a 18 poz. 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków Schuberta o dł. 260 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11: Dotyczy cz. 1 zał. 2a 18 poz. 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków Alexander o dł 280 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: Dotyczy cz. 1 zał. 2a 18 poz. 6: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków Kevorkin o dl 250 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: W pkt 3 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik płyt obrazowych charakteryzował się I2-to bitową obróbką obrazu. Czy Zamawiający dopuści czytnik, który przesyła obrazy 16-bitowo? Pozwala to uzyskać obrazy o 4-ro krotnie lepszej jakości diagnostycznej i ułatwia lekarzowi postawienie właściwej diagnozy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 14: W pkt 4 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający określa minimalną wydajność skanowania płyt obrazowych 35x35 cm na 78 płyt na godzinę. Stanowisko pracy techników tworzą skaner wraz ze stacją roboczą a wydajność stanowiska jest uzależniona od wydajności obu tych elementów oraz od sprawności pracy techników. Typowa wydajność doświadczonego technika pracującego na typowej stacji roboczej nie przekracza 50-ciu zdjęć na godzinę, przez co wyższa wydajność samego skanera nie może zostać wykorzystana. Czy w związku tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera o wydajności 60 płyt formatu 35x35 cm na godzinę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 15: W pkt 7 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga możliwości skanowania płyt obrazowych w dwóch rozdzielczościach: standardowej i wysokiej. Prosimy o rezygnację ze standardowej rozdzielczości i umożliwienie zaoferowania skanera skanującego wszystkie rodzaje płyt z rozdzielczością 10 px/mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 16: W pkt 7 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający określa maksymalną rozdzielczość skanowanego obrazu dla płyty 35x43 cm na min. 4020x4892 pikseli. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera o rozdzielczości obrazu dla płyty 35x43 cm wynoszącej 3480x4248 pikseli? Zgodnie z wymaganą, w pkt 2 rozdzielczością 10 px/mm macierz skanowania płyty 35x43 cm może wynosić maksymalnie (dla tej rozdzielczości) 3500x4300 pikseli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 17: W pkt 10 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby możliwa była instalacja czytnika w pozycji pionowej i poziomej. Prosimy do dopuszczenie czytnika nastołowego pracującego w pozycji poziomej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: W pkt 22 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga funkcji autouczenia. Algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu powinien zapewniać powtarzalność przetwarzania obrazów badań tego samego typu, z czym sprzeczna jest wymagana funkcja. Prosimy o rezygnację z tego wymogu. Prosimy o dopuszczenie automatycznego wstępnego poziomu kontrastu i gęstości sterowanego przez algorytm wstępnej obróbki obrazu, co daje lepsze efekty niż zadeklarowane ręcznie przez technika dla innych niż wykonywane obecnie badań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19: W pkt 33 Załącznika nr 2a/l0 Zamawiający wymaga kamery suchej z możliwością drukowania zdjęć mammograficznych. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wydruk obrazów mammograficznych czy też wymaga tej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ – zamawiający wymaga urządzenia drukującego z możliwością drukowania zdjęć mammograficznych.

Pytanie nr 20: W pkt 34 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga kamery suchej pracującej w technologii laserowej. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na „Technologia druku - laserowa lub termiczna". Dodatkowo informujemy, że posiadamy wyrok Urzędu Zamówień Publicznych mówiący, ze opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię (wydruk laserowy) jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie nr 21: W pkt 41 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby wydajność druku błon 35x43 cm wynosiła minimum 90 arkuszy/godz. Czy Zamawiający dopuści kamerę o wydajności dla błon 35x43 cm 75 arkuszy/godz? Należy przyjąć, że Zamawiający docelowo będzie starał się ograniczyć ilość wydrukowanych obrazów badań wydając pacjentom wyniki na płytach CD/DVD i wykorzystywać dla dystrybucji wewnętrznej obrazy badań w wersji cyfrowej zarchiwizowane w systemie PACS przez co parametr ten nie jest krytyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 22: W pkt 43 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby maksymalna głośność podczas wydruku wynosiła 53 dB. Czy Zamawiający dopuści kamerę o głośności podczas wydruku wynoszącej maksymalnie 64dB(A)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23: W pkt 46 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji matrycy wynosił 6 ms. Czy Zamawiający dopuści monitor o czasie reakcji matrycy wynoszącym 8 ms? Czy Zamawiający dopuści, aby monitory diagnostyczne i monitor opisowy nie pochodziły od jednego producenta, lecz by producentem monitora opisowego był producent stacji roboczych (stacji technika i stacji lekarskiej)? W ten sposób spełniony będzie wymóg jednolitego serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor o czasie reakcji matrycy wynoszący 8 ms, lecz nie dopuszcza, aby monitory diagnostyczne i monitor opisowy nie pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 24: W pkt 52 Załącznika nr 2a/10 Zamawiający wymaga, aby monitory LCD posiadały funkcję pivot Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z tego wymogu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25: Polska Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 896 ze zmianami) opiera się na regulacjach zawartych w Dyrektywie 93/42/EEC i zmiany wprowadzone na mocy Dyrektywy 2007/47/EC muszą zostać przeniesione do polskiej Ustawy o Wyrobach Medycznych do dnia 21 grudnia 2009., z terminem ich obowiązywania od dnia 21 marca 2010. Cytowana poniżej zmiana reguły 16. (wykreślony jest fragment wykreślony z obecnie obowiązującej reguły 16.) jednoznacznie wskazuje, że wszelkie systemy zapisu (urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania (zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa.

„4.4. Rule 16

Non active devices Devices specifically intended for recording of X-ray diagnostic images are in Class IIa. "

W tłumaczeniu na język polski nowe brzmienie to:

reguła 16- Nieaktywne Wyroby medyczne przeznaczone specjalnie do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich zalicza się do klasy IIa."

Tym samym dopuszczenie przez Zamawiającego wyrobów nie spełniających zasad Dyrektywy 2007/47/EC może doprowadzić do zaoferowania urządzeń i oprogramowania nic spełniających minimalnych wymogów dla celów diagnostyki. Czy Zamawiający wymaga, aby kasety z płytami obrazowymi, skaner CR, oprogramowanie medyczne stacji technika i oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej były zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadały certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 26: Zamawiający w Załączniku 2a/10 wymaga reakcji serwisu max. w ciągu 24h. W umowie - załącznik nr 7 w par- 7 pkt 4.2 Zamawiający wymaga przystąpienia do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o zmianę na 24 godziny w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 541.

Dotyczy Załącznika 2a/9 Gastrodnodenoskop

Wideoduodenoskop

Pytanie nr 27: dotyczy pkt. 2 „Kąt obserwacji obrazu min 100° retro 8°”

Czy Zamawiający dopuści „Kąt obserwacji obrazu 100° retro 10°”?

Uzasadnienie:

Kąt retro nic wpływa na zakres obserwacji obrazu, a jest wyłącznie związany z konstrukcją budowy elewatora wideoduodenoskopu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28: dotyczy pkt. 7 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC”

Czy Zamawiający wymaga „Min 4 programowalne przyciski endoskopowe z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"?

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 29: dotyczy pkt, 8 „Rejestracji nieruchomych obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy
wideogastroskopu (przycisku sterującego) w czasie rzeczywistym"

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej pisząc „wideogastroskop" a mając na myśli wideoduodenoskop (gastroduodenoskop)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i informuje, że chodzi o wideoduodenoskop (gastroduodenoskop).

Pytanie nr 30: dotyczy pkt. 9 „Procesor ze źródłem światła xenon o mocy min. 150W"

Czy Zamawiający dopuści „Procesor ze źródłem światła xenon o mocy 100 W"? Uzasadnienie:

Ksenonowe źródło światła posiada temperaturę barwową ok. 6500 K, jest to wartość najbliższa światłu białemu, a moc w tym wypadku oznacza jedynie wielkość poboru prądu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Diatermia endoskopowa

Pytanie nr 31: dotyczy pkt. 11 „Moc prądu cięcia monopolarnego nie większa niż 120 W"

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą prądu cięcia monopolarnego 350 W? Uzasadnienie:

Wymóg stawiany przez Zamawiającego ogranicza od góry maksymalną moc prądu, proponowane przez nas rozwiązanie daje użytkownikowi większe możliwości terapeutyczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika 2a/20 - System wideoendoskonii

Procesor wizyjny oraz źródło światła

Pytanie nr 32: dotyczy pkt. 3 „Lampa ksenonowa o mocy min. 150 W”

Czy Zamawiający dopuści „Lampę ksenonowe o mocy 100 W"?

Uzasadnienie:

Ksenonowe źródło światła posiada temperaturę barwową ok. 6500 K, jest to wartość najbliższa światłu białemu, a moc w tym wypadku oznacza jedynie wielkość poboru prądu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33: dotyczy pkt. 4 „Lampa zapasowa włączana automatycznie po przepaleniu lampy głównej o mocy min. 35 W"

Czy Zamawiający dopuści „Lampę zapasową włączaną ręcznie po uszkodzeniu lampy głównej o mocy pozwalającej dokończyć badanie"?

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas rozwiązanie oparte jest o żarnik ksenonowy. gdzie lampa nie ulega przepaleniu po udanym włączeniu, aż do momentu jej wyłączenia. Ponadto proponowane rozwiązanie monitoruje czas pracy lampy, wskazując stopień jej zużycia i moment wymiany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34: dotyczy pkt. 9 „Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej wideoendoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania: zamrożenia obrazu, przysłony, doboru wielkości obrazu - mini zoom, wyostrzenia obrazu, zabiegowego, zapisanie obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym takim jak wideoprinter, komputer PC"?

Czy Zamawiający dopuści „Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej wideoendoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania: zamrożenia obrazu, przysłony, wyostrzenia obrazu, zapisanie obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym takim jak wideoprinter, komputer PC"?

Uzasadnienie:

Wybór wielkości obrazu wiąże się z niemożliwością dostosowanie wielkości obrazu do wielkości monitora, a co za tym idzie koniecznością jego powiększenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35: dotyczy pkt. 10 „Możliwość zmiany wielkości oglądanego ruchomego obrazu w trakcie badania endoskopowego"

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Uzasadnienie;

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia optymalne dostosowanie wielkości obrazu do wielkości monitora, bez konieczności powiększania obrazu i utraty jakości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z powyższego zapisu.

Pytanie nr 36: dotyczy pkt. 11 „Wyjście umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora w standardzie DVI” Czy Zamawiający dopuści „Wyjście umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora w standardzie

RGB"?

Uzasadnienie:

Wyjście sygnału z procesora wizyjnego w standardzie DVI nie posiada racjonalnego zastosowania w przypadku braku wymogu specjalistycznego monitora, który taki sygnał przetworzy. Wspomniane rozwiązanie tylko i wyłącznie przedroży koszt zakupu sprzętu, nie oferując zwiększonych możliwości diagnostycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wideogastroskop

Pytanie nr 37: dotyczy pkt. 15 „Średnica zewnętrzna sondy max 9,0 mm"

Czy Zamawiający dopuści „Średnicę zewnętrzną sondy 9,8 mm?

Uzasadnienie:

Sonda o średnicy 9,8 mm pozwala na równie efektywne zbadanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, a posiada w przekroju poprzecznym więcej miejsca na światłowody przy tej samej średnicy kanału roboczego, aniżeli sonda o średnicy 9,0 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38: dotyczy pkt, 16 „Głębia ostrości 3-100 mm"

Czy Zamawiający dopuści „Głębię ostrości min. 5-100 mm?

Uzasadnienie:

Ocena śluzówki żołądka następuje z odpowiedniej perspektywy (odległości), dlatego głębia ostrości poniżej 5 mm jest parametrem niewykorzystywanym w praktyce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39: dotyczy pkt. 17 „Kąty zgięcia końcówki: góra/dół min 210°/90°, prawo/lewo min. 100°/100°”

Czy Zamawiający wymaga „Kątów zgięcia końcówki góra/dół min 210/120% prawo/lewo min. 120°/120°?

Uzasadnienie:

Wygięcie końcówki wideogastroskopu min. 210° przy inwersji oraz min. 120° w każdą ze stron zapewnia użytkownikowi ocenę większego pola roboczego bez konieczności dodatkowych ruchów wziernikiem i dalszych niedogodności związane z badaniem dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 40: dotyczy pkt. 18 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"

Czy Zamawiający wymaga „Min 4 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"?

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Wideokolonoskop

Pytanie nr 41: dotyczy pkt. 23 „Średnica zewnętrzna sondy max 13.0 mm" Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzna, sondy 13,2 mm?

Uzasadnienie:

Sonda o średnicy 13,2 mm pozwala na równie efektywne zbadanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a posiada w przekroju poprzecznym więcej miejsca na światłowody przy tej samej średnicy kanału roboczego, aniżeli sonda o średnicy 13,0 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42: dotyczy pkt. 27 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"

Czy Zamawiający wymaga „Min 4 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Monitor

Pytanie nr 43: Czy Zamawiający wymaga monitora z certyfikatem medycznym, zgodnego z opisem pkt. 29-31 ?

Odpowiedź: Tak

Pompa do spłukiwania

Pytanie nr 44: dotyczy pkt. 41 „Płynna regulacja mocy spłukiwania" Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Uzasadnienie:

W proponowanym przez nas rozwiązaniu regulacja spłukiwania następuje z przycisku nożnego,

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zrezygnuje.

Dotyczy Załącznika 2a /33 Echokardiograf

Pytanie nr 45: Zapis SIWZ

| 32 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CTNF lub na dysku twardym aparatu (z archiwum) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Czy w związku z tym, że anatomiczny M-mode jest wykorzystywany głównie do oceny lewej komory serca, Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie polegające na anatomicznej ocenie z wyznaczeniem parametrów lewej komory w trybie B? Rozwiązanie takie daje o wiele dokładniejsze wyniki.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści

Pytanie nr 46: Zapis SIWZ

| 67 | Możliwość rozbudowy o funkcje obrazowania 3D/4D kardiologiczne | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej możliwości?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści.

Dotyczy Załącznika 2a/34 Tomograf komputerowy

Pytanie nr 47: Punkty: 1 i 3

| 1 | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min 50 kW | TAK, PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Maksymalny prąd anodowy dla 130 kV min. 345 mA. | TAK, PODAĆ |

Nowoczesne rozwiązania stosowane w tomografach komputerowych oferowanych przez Wykonawcę umożliwiają uzyskiwanie obrazów o tej samej jakości z dawką dużo niższą niż w aparatach podobnej klasy produkowanych przez firmy konkurencyjne. Pozwoliło to na użycie w aparacie, który zamierzamy Państwu zaoferować, lampy o niższej cenie, z maksymalnym możliwym do wykorzystania w protokołach klinicznych prądem anodowym na poziomie 300mA i maksymalnym prądem anodowym dla napięcia 135kV na poziomie 260mA. Maksymalna użytkowa moc generatora wysokiego napięcia wynosi więc 36 kW, jednak możliwości wykonywania wszelkich badań (a także ich jakość) nie odbiegają od możliwości aparatów firm konkurencyjnych.

W świetle powyższego zwracamy się z pytaniem:

1) Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt 1 i 3: Załącznika nr 2a/34 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i nada im następujące brzmienie?

| 1 | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min 36 kW | TAK, PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Maksymalny prąd anodowy dla min. 130 kV min. 260 mA. | TAK, PODAĆ |

Pragniemy podkreślić, że taka modyfikacja z żaden sposób nie zmniejsza możliwości klinicznych i diagnostycznych systemu oraz umożliwia wykonanie pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona wskazanej wyżej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 48: Punkt 13 (System skanowania) Zamawiający wymaga:

| 13 | Najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360i ) maksymalnie 0,6 sek. |
| --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że czasy pełnego obrotu lampy na poziomie 0,4 – 0,6 s są stosowane w systemach wyposażonych w generatory o dużych mocach, które są wykorzystywane w badaniach kardiologicznych.

- Czy Zamawiający dopuści tomograf o najkrótszym czasie pełnego skanu wynoszącym 0,75 s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49: Punkty: 14 i 15

Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu komputerowego aby:

| 14 | Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,33 (zgodnie z definicją IEC) |
| --- | --- |
| 15 | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 2,0 (zgodnie z definicją IEC) |

Wymaganie dla tomografu, na którym nie będą wykonywane badania serca, współczynnika pitch o minimalnej wartości 0,33 nie jest potrzebne, a nawet zabronione.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, (Dz. U. z dnia 6 października 2005 r. Nr 194 poz. 1625), §11 ust. 2 punkty 2 i 3 o treści:

„2. Podczas dokonywania diagnostycznych badań za pomocą rentgenowskiego tomografu komputerowego, poza wymaganiami określonymi w ust. 1, należy:

- ograniczyć w technice spiralnej stosunek grubości warstwy badanej do skoku spirali do wartości nie większych od jedności;

- zapewnić w technice stacjonarnej niezachodzenie na siebie warstw (przesuniecie stołu między kolejnymi warstwami jest nie mniejsze niż grubość warstwy ");

Oferowany przez nas tomograf oferuje w wersji standardowej systemu minimalną wartość współczynnika pitch na poziomie 0,625 i maksymalną na poziomie 1,5. Stosowanie niższych wartości zapewnia opcja kardiologiczna, którą nie jesteście Państwo zainteresowani, natomiast wartości współczynnika pitch większe niż 1,5 są w praktyce rzadko stosowane.

3)Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści system tomografii komputerowej o następujących parametrach?

| 14 | Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,625 (zgodnie z definicją IEC) |
| --- | --- |
| 15 | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 1,5 (zgodnie z definicją IEC) |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50: Punkt 1 (Konsola operatorska) Zamawiający wymaga: aby

| 15 | Konsola operatorska 2 monitorowa, monitory diagnostyczne z płaską aktywną matrycą ciekłokrystaliczną min. 19`` | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści system tomografii komputerowej wyposażony w konsolę operatorską jednomonitorową ?

Zaoferowanie konsoli jednomonitorowej nie wpłynie na obniżenie funkcji diagnostycznych systemu, a naszej firmie umożliwi złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51: Punkt 15 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga

| 15 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania umożliwiającego automatyczny start badania po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastem badanej okolicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika 2a/35 Automatyczna myjnia endoskopowa

Pytanie nr 52: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania myjni do mycia i dezynfekcji jednocześnie jednego czy dwóch endoskopów.

Odpowiedź: Do dwóch endoskopów.

Pytanie nr 53: Czy zaoferowane urządzenie ma być zgodne z normą 15883?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 54: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem uzdatniania biologicznego wody zasilającej innym niż przy pomocy lampy ultrafioletowej zgodnym z normą EN 15883 (norma dotycząca wymagań dla myjni dezynfektorów) do ostatniego płukania np. z dezynfekcją termiczna wody do ostatniego płukania?

Uzasadnienie

Zgodnie z w/w normą EN 15883 oraz wymaganiami dekontaminacji sprzętu endoskopowego BSGE/ESGENA wymagane jest, by ostatnie płukanie endoskopów wykonane było wodą zdezynfekowaną. Sposoby dezynfekcji mogą być różne -promieniowanie UV, dezynfekcja termiczna, filtry mikrobiologiczne itd.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płukaniem jednokrotnym?

Uzasadnienie: Realizacja jednokrotnego płukania wodą uzdatnioną biologicznie jest zgodna z normą PN EN15883. Płukanie jednokrotne jest wystarczająco skuteczne co znalazło potwierdzenie w rekomendacjach zawartych w nocie techniczne ESGNA dotyczącej myjni dezynfektorów do endoskopów opracowanej przez lekarzy i producentów sprzętu endoskopowego. Ponadto nie ma uzasadnienia ekonomicznego prowadzenia płukania dwukrotnego (co podnosi koszty eksploatacji i wydłuża czas procesu), chyba ze producent danego urządzenia wymaga w swojej myjni podwójnego płukania w związku z oferowaną mechaniką i dynamiką procesu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56: Czy Zamawiający wymaga załączenia potwierdzenia możliwości stosowania środków różnych producentów np. z minimum 5 zestawami środków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Załącznik 2a/1 Pulsoksymetr transportowy

Pytanie nr 57: Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr transportowy, w którym wymiana akumulatora wymaga rozkręcenia urządzenia, jest jednak prosta, a zważywszy na długi okres żywotności akumulatora wymagana jest bardzo rzadko?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58: Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr transportowy bez opcji wyświetlania krzywej pletyzmograficznej na ekranie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59: Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr przystosowany do podłączenia do szpitalnego systemu przywoływania personelu medycznego, jednak nieprzystosowany do pracy w sieci komputerowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/4 - ssak

Pytanie nr 60: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z membranową, bezolejową pompą ssącą? Chcielibyśmy nadmienić, iż pompa ta dzięki nowoczesnej konstrukcji charakteryzuje się bardzo cichą bezwibracyjną pracą, jest pompą bezolejową, przystosowaną do pracy ciągłej i nie wymagająca konserwacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61: Czy Zamawiający dopuści ssak ze stelażem jezdnym z szyną i dwoma uchwytami do wieszania słoi natomiast bez uchwytów do wieszania słoi na ssaku? Chcielibyśmy nadmienić, iż szyna na stelażu przystosowana jest do mocowania min. 4 zbiorników jednocześnie, co podkreśla funkcjonalność i walory użytkowe ssaka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62: Czy Zamawiający dopuści ssak z płynną regulacją ssania w zakresie 0-93 kPa za pomocą regulatora iglicowego? Regulator iglicowy jest równie precyzyjny jak membranowy, świadczy o tym fakt, iż w trakcie użytkowania nie można stwierdzić, czy w danym ssaku zastosowano regulator membranowy czy iglicowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63: Czy Zamawiający dopuści ssak z wyłącznikiem nożnym nie zintegrowanym z wózkiem? Zastosowanie wyłącznika nożnego nie zintegrowanego z wózkiem umożliwia sterowanie pracą ssaka przez samego chirurga podczas zabiegu nie angażując w to innego personelu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64: Czy Zamawiający dopuści filtry bakteryjne jednorazowe? Zastosowanie filtrów jednorazowych daje większe bezpieczeństwo i ochronę przeciw bakteryjną.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65: Czy Zamawiający dopuści ssak bez filtrów hydrofobowych? W proponowanych ssakach nie ma potrzeby stosowania tego rodzaju filtrów. Wystarczającą i w pełni zabezpieczającą ochroną jest stosowany jedynie filtr przeciwbakteryjny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66: Czy Zamawiający wymaga, aby poziom hałasu w ssakach wynosił nie więcej niż 40dB? Parametr ten ma bardzo duży wpływ na komfort pracy personelu, biorąc pod uwagę, że w pomieszczeniu zawsze pracują tez inne urządzenia, powodujące wzmożenie odczuwania hałasu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Załącznik 2a/5 - Respirator transportowy

Pytanie nr 67: Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy o objętości oddechowej w zakresie 150 ml - 1050 ml? Zważywszy na fakt, iż fizjologiczna objętość oddechowa kształtuje się w granicach 500 -800 ml, zakres taki jest w zupełności wystarczający.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68: Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy umożliwiający wentylację 50% mieszanką tlenu? Parametr ten pozwala na większą oszczędność tlenu niż w przypadku wentylacji mieszanką 60%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69: Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy niewyposażony w manometr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70: Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy niewyposażony w możliwość ustawiania przez użytkownika granic alarmów ciśnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71: Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy o układzie alarmowym zasilanym pneumatycznie? Rozwiązanie takie zmniejsza wagę zestawu i upraszcza jego eksploatację, gdyż jedynym źródłem zasilania całego układu jest gaz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72: Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator transportowy wyposażony w torbę transportową w kolorze innym niż czerwony lub pomarańczowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/7 - zestaw do amnioskopii

Pytanie nr 73: Czy zamawiający dopuszcza tubusy o średnicach 12,16,20mm bez rozszerzenia ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/8 - łóżka porodowe

Pytanie nr 74: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o długości całkowitej wynoszącej 2170mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o szerokości całkowitej przy całkowicie opuszczonych barierkach wynoszącej 1080mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o szerokości całkowitej przy całkowicie podniesionych barierkach wynoszącej 1080mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe o wysokości minimalnej wynoszącej 615mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez możliwości elektrycznej regulacji wysokości segmentu nożnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez automatycznego podświetlenia łóżka, jednakże z możliwością ręcznego włączenia podświetlenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez wskaźnika wizualnego bądź dźwiękowego włączonej blokady funkcji elektrycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe w którym zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanego szczytu łóżka z tworzywa sztucznego z widocznymi elementami metalowymi pantografów poręczy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z wbudowaną baterią która nie ma wskaźnika stanu naładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z mechaniczną funkcją CPR segmentu oparcia umieszczoną pod segmentem oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z uchwytami porodowymi zamontowanymi na listwie nie chowanymi pod leże regulowanymi za pomocą uchwytów wielopozycyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z podkolannikami z regulacją opartą na uchwytach wielopozycyjnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 170kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z max. masą całkowitą wynoszącą 170kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z odbojnikami rolkowymi od strony szczytu od strony segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89: Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z podkładami higienicznymi jednorazowego użytku bez separatora części płynnych od stałych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/9 - Gastroduoendoskop

Pytanie nr 90: Dotyczy pkt. 2 Kąt obserwacji obrazu min 100° retro 80"

Czy Zamawiający dopuści „Kąt obserwacji obrazu 100° retro 100"?
Uzasadnienie:

Kąt retro nie wpływa na zakres obserwacji obrazu, a jest wyłącznie związany z konstrukcją budowy elewatora wideoduodenoskopu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91: dotyczy pkt. 7 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"

Czy Zamawiający wymaga ,,Min 4 programowalne przyciski endoskopowe z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraj: komputer PC"?

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 92: dotyczy pkt. 8 „Rejestracji nieruchomych obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy wideo gastroskopu (przycisku sterującego) w czasie rzeczywistym"

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej pisząc „wideogastroskop", a mając na myśli wideoduodenoskop (gastroduodenoskop)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i informuje, że chodzi o wideoduodenoskop (gastroduodenoskop).

Pytanie nr 93: dotyczy pkt. 9 „Procesor ze źródłem światła xenon o mocy min. 150W"

Czy Zamawiający dopuści „Procesor ze źródłem światła xenon o mocy 100W"?

Uzasadnienie:

Ksenonowe źródło światła posiada temperaturę barwową ok. 6500 K, jest to wartość najbliższa światłu białemu, a moc w tym wypadku oznacza jedynie wielkość poboru prądu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania medycznego wózka endoskopowego i medycznego monitora z wejściem sygnału RGB?

Uzasadnienie:

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego procesor wizyjny wymaga monitora, na którym nastąpi wizualizacja pozyskiwanych obrazów endoskopowych, a jednocześnie cały zestaw endoskopowy, z racji bezpieczeństwa sprzętu przy zabiegach ECPW, powinien znajdować się na stabilnej powierzchni (wózku endoskopowym) z podstawą jezdną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 95: dotyczy pkt. 11 „Moc prądu cięcia monopolarnego nie większa niż I20W"

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną mocą prądu cięcia monopolarnego 350 W?
Uzasadnienie:

Wymóg stawiany przez Zamawiającego ogranicza od góry maksymalną moc prądu, proponowane przez nas rozwiązanie daje użytkownikowi większe możliwości terapeutyczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/10 - ucyfrowienie aparatu RTG

Czytnik płyt obrazowych

Pytanie nr 96: Pkt 9. „Maksymalna rozdzielczość skanowania dla kasety 35x43 cm 4020x4892".

Czy Zamawiający dopuści kasety czytane z rozdzielczością 3520 x 4280 pix/mm, jest to optymalna rozdzielczość zapewniająca uzyskanie obrazu 10pix/mm który jest wymagany w pośredniej radiografii cyfrowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97: Pkt 10. „Możliwość instalacji czytnika w pozycji pionowej i poziomej".

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu i dopuści specjalistyczny czytnik płyt obrazowych instalowany tylko w pozycji pionowej. Większość czytników na rynku jest instalowana tylko w jednej pozycji, zapewniającej ergonomię i niezawodność pracy, ponadto instalacja w pozycji pionowej zapewnia oszczędność miejsca wymaganego do instalacji urządzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wyżej opisany sprzęt.

Pytanie nr 98: Pkt 20. „Możliwość otwarcia, co najmniej dwóch kolejnych sesji z różnymi badaniami różnych pacjentów.'" Powyższe wymaganie naraża na niebezpieczeństwo utraty spójności danych i może być powodem pomyłek i błędów, które są niedopuszczalne w pracy Zakładów Diagnostyki Obrazowej.

Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu.

Pytanie nr 99: Pkt 21. „Automatyczne rozpoznawanie badanych obszarów bez konieczności wcześniejszej konfiguracji,.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu i dopuści konsolę technika z możliwością konfiguracji własnych ustawień i predefiniowania parametrów ekspozycji, które będą najwłaściwsze dla Zamawiającego i nie będą mu narzucały fabrycznych ustawień wyświetlania obrazu dla poszczególnych obszarów anatomicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100: Pkt 22. „Możliwość zapamiętania i korygowania przez stację preferowanych przez technika ustawień kontrastu(contrast) i gestości(density) obrazu. Funkcja autouczenia,,

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu, biorąc pod uwagę fakt, że diagnostyka może odbyć się tylko na specjalistycznej stacji lekarskiej. Na lekarską stację diagnostyczno-opisową musi spłynąć oryginalny obraz który będzie oceniany przez uprawnioną osobę korzystającą z medycznej przeglądarki obrazów DICOM, tu podstawowymi narzędziami pracy są zmiana jasności, kontrastu, lupa, pomiary itd?

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z wymagania w/w punktu.

Urządzenie drukujące -1 szt. z możliwością drukowania zdjęć mammograficznych:

Pytanie nr 101: Pkt 36. „Urządzenie kompatybilne przynajmniej z trzema różnymi formatami filmów, W danym momencie załadowany min. dwa typy filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu."

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie pracujące kompatybilne z trzema różnymi formatami filmów, jednocześnie obsługiwane są dwa formaty filmów, zmiana formatu wykonywana jest przez uprawniony serwis ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102: Pkt 40. „Rozdzielczość wydruku min. 320 DPI"

Zamawiający wymaga by urządzenie drukowało obrazy mammograficzne.

Drukowanie zdjęć Mammograficznych wymaga zastosowania innych parametrów niż obrazy ogólno diagnostyczne, tj wysokiej rozdzielczości 508dpi oraz zaczernienia Dmax na poziomie 4,0. Wymaganie Zamawiającego co do parametrów urządzenia drukującego nie spełnia wymagań minimalnych dla obrazów mammograficznych.

Czy w związku z tym zamawiający zmieni zapis na „Rozdzielczość wydruku min. 508dpi oraz zaczernienie Dmax dla filmów mammograficznych 4,0".

Odpowiedź: W SIWZ Zamawiający określił minimalne wymagane parametry techniczne. Zamawiający nie zmieni zapisu w SIWZ, ale dopuści opisanej wyżej urządzenie.

Stacja diagnostyczna 2MP - 1 komplet:

Pytanie nr 103: Pkt 45. „2 monitory diagnostyczne monochromatyczne (wyrób medyczny) min. 21" LCD, rozdzielczość min. 1600x1200, kontrast min. 650:1, jasność min. 800 cd/m"

Monitory stacji diagnostycznej są elementem systemu, które bezpośrednio odpowiadają za wyświetlenie diagnozowanych obrazów i co za tym idzie za prawidłową diagnostykę pacjenta/badania. Parametry wyświetlania takich monitorów powinny być zatem jak najlepsze. Obecnie na rynku standardem jest kontrast min.800:1 oraz jasność min.900 cd/m2. Wymaganie zamawiającego bardzo obniża światowe standardy i może spowodować z dużym prawdopodobieństwem, że zamawiający otrzyma monitory poprzedniej generacji o najniższych parametrach, które zostały już wycofane z produkcji przez wiodących producentów.

Czy w związku z powyższym zamawiający zmieni zapis na „2 monitory diagnostyczne monochromatyczne (wyrób medyczny) min. 21" LCD, rozdzielczość min. 1600x1200, kontrast min. 800.1, jasność min. 900 cd/m"

Odpowiedź: W SIWZ Zamawiający określił minimalne wymagane parametry techniczne. Zamawiający nie zmieni zapisu w SIWZ, ale dopuści opisanej wyżej urządzenie.

Pytanie nr 104: Czy Zamawiający wymaga integracji z istniejącym systemem szpitalnym CliniNET poprzez przekazanie niezbędnych danych administratorom zarządzającym CliniNET, które umożliwią komunikację z dostarczanym systemem CR ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Załącznik 2a/11 - histeroskop

Pytanie nr 105: Czy w Załączniku 2a/11 dotyczącym Histeroskopu, w punkcie 2a, Zamawiający dopuści światłowód o mniejszej średnicy wiązki 3,5 mm i długości minimalnej 230 cm?

Jest to dedykowany światłowód do optyki o średnicy 4mm. Właściwy dobór średnic wiązek światłowodów zapobiega uszkodzeniom optyk w trakcie ich użytkowania - przegrzanie na optyce miejsca jej połączenia ze światłowodem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106: Czy w Załączniku 2a/11 dotyczącym Histeroskopu, w punktach 4 i 4a, Zamawiający dopuści zaoferowania optyki histeroskopowej o średnicy 2,7 mm, 30 stopni i dedykowanego do niej światłowodu o średnicy wiązki 2.5 mm i długości minimalnej 230 cm?

Mniejsza średnica histeroskopu - mniejsza traumatyzacja szyjki macicy (średnica oferowanego histeroskopu 15 Fr. <5mm). Mniejsza średnica optyki histeroskopowej - szerszy kanał roboczy (7 Fr.), możliwość pracy szerszymi narzędziami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107: Czy w Załączniku 2a/11 dotyczącym Histeroskopu, Zamawiający oczekuje/wymaga aby kanały robocze w obu wyspecyfikowanych histeroskopiach były nie mniejsze niż 7 Fr.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi wcześniej odpowiedziami na zapytania wykonawców.

Załącznik 2a/12 - laparoskop

Pytanie nr 108: Czy w Załączniku 2a/12 dotyczącym Laparoskopii, w punkcie 5. Zamawiający dopuści ssak laparoskopowy średnica 5 mm o długości 290 mm lub 410 mm, z regulacją ssanie/płukanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/13 - pulsoksymetr

Pytanie nr 109: Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr bez opcji wyświetlania krzywej pletyzmograficznej na ekranie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110: Punkt 6 b. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr zasilany sieciowo lub akumulatorowo? Rozwiązanie takie pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne, ponieważ urządzenie nie wymaga zakupu baterii AA.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111: Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr o wadze 1,1 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr o wadze 0,9 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113: Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr bez gumowej obudowy, charakteryzujący się jednak wysoką, klasą odporności na infiltrację ciał obcych (rPX2)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114: Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr wyposażony w uchwyt do montowania na rurze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/18 - konchotomy do pobrań wycinków szyjki macicy

Pytanie nr 115: Czy zamawiający dopuści kleszczyki Alexander w rozmiarze 280mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/19 - waga dla noworodków

Pytanie nr 116: Czy Zamawiający dopuści wagę o dokładności odczytu 5g w zakresie do 10 kg oraz 10g w zakresie od 10 do 20 kg spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/20 - system wideoendoskopii

Pytanie nr 117: dotyczy pkt 3 „Lampa ksenonowa o mocy min. 150 W"

Czy Zamawiający dopuści „Lampę ksenonowa o mocy 100W"?
Uzasadnienie:

Ksenonowe źródło światła posiada temperaturę barwową ok. 6500 K, jest to wartość najbliższa światłu białemu, a moc w tym wypadku oznacza jedynie wielkość poboru prądu.

Dotyczy pkt  4 .,Lampa zapasowa włączana automatycznie po przepaleniu lampy głównej o mocy min. 35W"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118: Czy Zamawiający dopuści „Lampę zapasową włączaną ręcznie po uszkodzeniu lampy głównej o mocy pozwalającej dokończyć badanie"?

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas rozwiązanie oparte jest o żarnik ksenonowy, gdzie lampa nie ulega przepaleniu po udanym włączeniu, aż do momentu jej wyłączenia. Ponadto proponowane rozwiązanie monitoruje czas pracy lampy, wskazując stopień jej zużycia i moment wymiany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119: dotyczy pkt. 9 „Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej wideoendoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania: zamrożenia obrazu, przysłony, doboru wielkości obrazu -mini zoom, wyostrzenia obrazu, zabiegowego, zapisanie obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym takim jak wideoprinter, komputer PC"

Czy Zamawiający dopuści „Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej wideoendoskopu (dostępna możliwość zaprogramowania: zamrożenia obrazu, przysłony, wyostrzenia obrazu, zapisanie obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym takim jak wideoprinter, komputer PC?

Uzasadnienie:

Wybór wielkości obrazu wiąże się z niemożliwością dostosowanie wielkości obrazu do wielkości monitora, a co za tym idzie koniecznością jego powiększenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120: dotyczy pkt. 10 „Możliwość zmiany wielkości oglądanego ruchomego obrazu w trakcie badania endoskopowego"

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia optymalne dostosowanie wielkości obrazu do wielkości monitora, bez konieczności powiększania obrazu i utraty jakości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z powyższego zapisu.

Pytanie nr 121: dotyczy pkt. 11 „Wyjście umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora w standardzie DVI"

Czy Zamawiający dopuści „Wyjście umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora w standardzie RGB"?

Uzasadnienie:

Wyjście sygnału z procesora wizyjnego w standardzie DVI nie posiada racjonalnego zastosowania w przypadku braku wymogu zaoferowania specjalistycznego monitora, który taki standard sygnału przetworzy. Wspomniane rozwiązanie tylko i wyłącznie przedroży koszt zakupu sprzętu, nic oferując zwiększonych możliwości diagnostycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122: dotyczy pkt. 15 „Średnica zewnętrzna sondy max 9,0 mm"

Czy Zamawiający dopuści „Średnicę zewnętrzną, sondy 9,8 mm?

Uzasadnienie:

Sonda o średnicy 9,8 mm pozwala na równie efektywne zbadanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, a dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania pozwoli na zaoferowanie Państwu wideogastroskopu z unikalnym systemem okręcanego wtyku przy procesorze o 180 stopni, co ułatwi użytkownikowi przeprowadzenie badania endoskopowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123: dotyczy pkt. 16 „Głębia ostrości 3-100 mm"

Czy Zamawiający dopuści „Głębię ostrości 4-100 mm?

Uzasadnienie:

Ocena śluzówki żołądka następuje z odpowiedniej perspektywy (odległości), dlatego głębia ostrości poniżej 4 mm jest parametrem niewykorzystywanym w praktyce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124: dotyczy pkt. 17 „Kąty zgięcia końcówki: góra/dół min 210°/90° prawo/lewo min. 100°/100°

Czy Zamawiający wymaga „Kątów zgięcia końcówki góra/dół min 210°/120°, prawo/lewo min. 120°/120°?

Uzasadnienie:

Wygięcie końcówki wideogastroskopu min. 210° przy inwersji oraz min. 120° w każdą ze stron zapewnia użytkownikowi ocenę większego pola roboczego bez konieczności dodatkowych ruchów wziernikiem i dalszych niedogodności związane z badaniem dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 125: dotyczy pkt. 18 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"

Czy Zamawiający wymaga „Min 4 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj, minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC'?

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 126: Czy Zamawiający wymaga wideogastroskopu z dodatkowym kanałem do spłukiwania tzw. water-jet?

Uzasadnienie:

Zamawiający wyspecyfikował w swoich wymaganiach „pompę do spłukiwania", w związku z czym naturalną konsekwencją jest wymóg posiadania przez wideogastroskop dodatkowego kanału do spłukiwania tzw. water-jet, który da możliwość oczyszczenia pola zabiegowego i do którego tę pompę będzie można podłączyć.

Odpowiedź: Zgodnie z zawartym pod każdą tabelą załącznika 2 oświadczeniem – oferowane urządzenie ma być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Pytanie nr 127: dotyczy pkt. 23 „Średnica zewnętrzna sondy max 13,0 mm"

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną sondy 13,2 mm? Uzasadnienie:

Sonda o średnicy 13,2 mm pozwala na równie efektywne zbadanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gdyż różnica 0,2 mm jest nieznaczna, a dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania pozwoli na zaoferowanie Państwu wideokolonoskopu z unikalnym systemem okręcanego wtyku przy procesorze o 180 stopni, co ułatwi użytkownikowi przeprowadzenie badania endoskopowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128: dotyczy pkt 25 „Długość sondy min 1600 mm"

Czy Zamawiający dopuści sondę o długości roboczej min. 1500 mm?

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas rozwiązanie bazuje na specjalnej konstrukcji tuby wziernikowej, dzięki czemu ograniczone zostało do minimum ryzyko zapętlanie się kolonoskopu w jelicie. W związku z tym długość robocza sondy 1500 mm przy dodatkowym usztywnieniu tuby jest efektywniejsza w praktyce od rozwiązania bazującego na tradycyjnej budowie tuby i długości 1600 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129: dotyczy pkt. 27 „Min 3 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"

Czy Zamawiający wymaga „Min 4 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC

Uzasadnienie:

Chcąc wykorzystać w pełni możliwości sprzętu, przy zapisywaniu sekwencji statyczny i dynamicznych, ustawieniach przysłony i elektronicznych wzmocnieniach obrazu, 4 dowolnie programowalne przyciski stanowią minimum funkcjonalne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 130: Monitor. Czy Zamawiający wymaga monitora z certyfikatem medycznym, zgodnego z opisem pkt. 29-31 ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 131: dotyczy pkt. 41 „Płynna regulacja mocy spłukiwania"

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Uzasadnienie: W proponowanym przez nas rozwiązaniu regulacja mocy spłukiwania następuje z przycisku nożnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Załącznik 2a /24 - łóżko do intensywnej opieki medycznej

Pytanie nr 132: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z szerokością przy całkowicie opuszczonych barierkach 1020mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez przeziernego, uchylnego szczytu wezgłowia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 465-865mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przechyłami wzdłużnymi regulowanymi jedynie za pomocą, panelu sterowniczego, bez możliwości regulacji mechanicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją pozycji szokowej, kardiologicznej, reanimacyjnej jednakże bez pamięci dowolnie wybranej pozycji łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez dodatkowego uchylnego wspornika gwarantującego maksymalną stabilność podczas masażu serca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z panelem sterowniczym bez wskaźnika stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne którego podstawa łóżka osłonięta wysoce wytrzymałym , tworzywem ABS, jednakże nie antystatycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne którego elementy wyposażenia dodatkowego nie są przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a /26 - Defibrylator dwufazowy - 3 szt.

Pytanie nr 142: Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z możliwością rozładowania energii za pomocą elementów sterujących na łyżkach defibrylacyjnych oraz na panelu czołowym?

Możliwość rozładowania energii za pomocą elementów sterujących na łyżkach defibrylacyjnych jest zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa obsługi defibrylatora, które nie dopuszczają manipulacji łyżkami defibrylacyjnymi w trakcie obsługi defibrylatora. Wydzielony przycisk rozładowania energii powoduje konieczność zapięcia łyżek w gniazdach aparatu w przypadku konieczności rozładowania energii. Rozładowanie energii na łyżkach eliminuje ten problem.

Poniżej stanowisko Polskiej Rady Resuscytacji:

- Zgodnie z wytycznymi ERC (European Resuscitation Council - Europejskiej Rady Recuscytacji) i PRC (Polish Resuscitation Council - Polskiej Rady Resuscytacji) obowiązującymi podczas kursów organizowanych pod patronatem tych organizacji, a zawartych w treści podręcznika (Advanced Life Support Course European Resuscitation Council, Provider Manual 4th Bdition, The Editorial Board July 2001) łyżki zewnętrzne defibrylatora powinny znajdować się albo w odpowiednich zaczepach obudowy defibrylatora, albo na klatce piersiowej pacjenta. Takie postępowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku obecności tylko jednego ratownika obsługującego defibrylator, w sytuacji kiedy konieczna jest zmiana poziomu energii, a dany defibrylator nie ma możliwości jej zmiany za pomocą pokrętła/przycisków na łyżkach a jedynie na samym urządzeniu, dopuszczalne jest zdjęcie jednej łyżki z klatki piersiowej pacjenta i umieszczenie jej w zaczepie w obudowie (druga łyżka pozostaje na klatce piersiowej pacjenta), a następnie po zmianie poziomu energii ponowne umieszczenie jej na klatce piersiowej. Jakiekolwiek inne umieszczenie łyżek jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

- Według powyższych zaleceń (Advanced Life Support Course European Resuscitation Councü, Provider Manual 4th Edition, The Editorial Board July 2001) łyżki powinny być ładowane dopiero po umieszczeniu ich na klatce piersiowej pacjenta. Niedopuszczalnym jest zdejmowanie gotowych do wyładowania („naładowanych") łyżek z klatki piersiowej pacjenta bądź ładowanie ich w powietrzu i następnie układanie na klatce piersiowej pacjenta. Jednocześnie wytyczne te ściśle określają sposób postępowania w przypadku stwierdzenia braku wskazań do defibrylacji (np. zmiana zapisu EKG na rytm sugerujący powrót tema) - w takiej sytuacji obsługujący defibrylator może go bezpiecznie rozładować bez zdejmowania łyżek z klatki piersiowej pacjenta poprzez zmianę poziomu energii defibrylatora korzystając z pokrętła/przycisków na jednej z łyżek defibrylatora (nowsze defibrylatory) lub, w przypadku braku takiej możliwości (starsze defibrylatory), zlecając komuś z personelu towarzyszącego zmniejszenie poziomu energii na urządzeniu lub wyłączenie urządzenia. W przypadku jednego ratownika korzystającego z defibrylatora starszego typu (bez możliwości zmiany poziomu energii na łyżkach) istnieje konieczność odczekania aż defibrylator rozładuje się sam po określonym przez producenta czasie, Dopiero po rozładowaniu defibrylatora można zdjąć łyżki z klatki piersiowej pacjenta. Jakiekolwiek inne postępowanie jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.7 SIWZ „Aparatura medyczna i sprzęt medyczny składająca się na przedmiot zamówienia winna posiadać wpis do Rejestru wyrobów medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2004 r. Nr 93 poz. 896 ze zm.)”

Pytanie nr 143: przekątna ekranu, min 5.8. Czy Zamawiający dopuści defibrylator o przekątnej ekranu 5,6"?

Nieznaczna różnica w wielkości przekątnej ekranu nie ma w praktyce żadnego znaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144: alarm przekroczenia dolnej granicy saturacji. Czy zapis „alarm dolnej granicy % saturacji" oznacza wymóg zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania saturacji tlenowej ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 145: standardowy papier termoczuły o szer. 58 mm Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły o szerokości 90 mm i szerokości siatki 80 mm? Wydruk na papierze 90 mm zapewnia lepszą dokumentację krzywych i wartości numerycznych monitorowanych parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 146: Stymulator zewnętrzny/ zakres amplitudy impulsu mA min, 20-200 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem regulacji amplitudy impulsu 0-140mA?

Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji ale także parametrami impulsu stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji (niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z technologią wykorzystującą impulsy trapezoidalne o szerokości 20 ms. Zapewnienie skutecznej stymulacji niższym prądem ma istotne znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej (oparzenia skóry, stymulacje mięśni).

Ponadto większa rozdzielczość regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 147: Czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii, poniżej 5 sekund Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy z czasem ładowania do energii maksymalnej nie przekraczającym 6 sekund ?

Nieznaczna różnica czasu ładowania nie ma w praktyce żadnego znaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Załącznik 2a/27 - pompa infuzyjna stacjonarna

Pytanie nr 148: Punkt 3. Proszę o dopuszczenie Czasu pracy przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora 4 godz. przy przepływie 100 ml/h.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 149: Punkt 10. Proszę o dopuszczenie Programowania objętości wlewu w zakresie min. od 0.1-9999 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 150: Punkt 12. Proszę o dopuszczenie Regulowanego ciśnienie okluzji w zakresie od 0.1-1,2 bara z ustawianymi 9 poziomami alarmów ciśnienia okluzji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 151: Punkt 14. Proszę o dopuszczenie trybu KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika i z prędkością dobieraną automatycznie przez pompę w zależności od prędkości infuzji w następujący sposób:

Prędkość większa lub równa 10 ml/h - szybkość KVO 3 ml/h Prędkość mniejsza niż 10 ml/h - szybkość KVO 1 ml/h Prędkość mniejsza niż 1ml/h- szybkość KVO 0 ml/h

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 152: Punkt 23. Proszę o dopuszczenie informacji o alarmach w formie komunikatów w języku polskim zamiast podanych piktogramów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153: Punkt 24. Proszę o dopuszczenie wyświetlania komunikatów dodatkowych oraz informacji o objętości prędkości i czasie infuzji na jednym ekranie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 154: Punkt 29. Proszę o dopuszczenie komunikacji poprzez USB lub Ethernet RJ45.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155: Punkt 31 Proszę o dopuszczenie historii 1000 zdarzeń.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Załącznik 2a/28 - Strzykawka automatyczna dwutorowa - 4 sztuki

Pytanie nr 156: Punkt 1 . Proszę o dopuszczenie szybkości dozowania:

0,1 ÷ 999,9 ml/h dla strzykawki 50 ml

0,1 ÷ 100 ml/h dla strzykawki 30 ml

0,1 ÷  100 ml/h dla strzykawki 20 ml

0,1 ÷ 50ml/h dla strzykawki 10 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157: Punkt 4. Jakiego zakresu prędkości podawania dla dawki uderzeniowej (Bolusa) wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujących zakresów prędkości podawania dla dawki uderzeniowej (Bolusa):

do 1800 ml/godz. dla strzykawek 50 ml

do 300 ml/godz. dla strzykawek 5 ml

Pytanie nr 158: Punkt 6 . Jaka ilość leków wymaga Zamawiający w bibliotece leków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 100-120 leków w bibliotece leków.

Pytanie nr 159: Punkt 6 .Czy biblioteka leków ma posiadać oddzielną grupę leków do pracy w trybie PCA i czy pompa ma posiadać tryb pracy PCA?

Odpowiedź: Tak, ma posiadać powyższe.

Pytanie nr 160: Punkt 7. Jaki jest wymagany długotrwały czas pracy z akumulatora dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następującego czasu pracy: 20 godz. przy przepływie 5 ml/godz. lub 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. dla każdego toru infuzyjnego.

Załącznik nr 2a/34 - tomograf komputerowy

Pytanie nr 161: Dotyczy punktów 1 i 3 Załącznika nr 2a/34 do SIWZ (Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych)

Zamawiający wymaga:

| l | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min 50 kW | TAK, PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Maksymalny prąd anodowy dla 130 kV min. 345 mA. | TAK, PODAĆ |

Nowoczesne rozwiązania stosowane w tomografach komputerowych oferowanych przez Wykonawcę umożliwiają uzyskiwanie obrazów o tej samej jakości z dawką dużo niższą niż w aparatach podobnej klasy produkowanych przez firmy konkurencyjne. Pozwoliło to na użycie w aparacie, który zamierzamy Państwu zaoferować, lampy o niższej cenie, z maksymalnym możliwym do wykorzystania w protokołach klinicznych prądem anodowym na poziomie 300mA i maksymalnym prądem anodowym dla napięcia 135kV na poziomie 260mA, Maksymalna użytkowa moc generatora wysokiego napięcia wynosi więc 36 kW, jednak możliwości wykonywania wszelkich badań (a także ich jakość) nie odbiegają od możliwości aparatów firm konkurencyjnych.

W świetle powyższego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt 1 i 3: Załącznika nr 2a/34 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i nada im następujące brzmienie:

| 1 | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych min 36 kW | TAK, PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 3 | Maksymalny prąd anodowy dla 130 kV min. 260 m A. | TAK, PODAĆ |

Pragniemy podkreślić, że taka modyfikacja z żaden sposób nie zmniejsza możliwości klinicznych i diagnostycznych systemu oraz umożliwia wykonanie pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego w SI WZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona wskazanej wyżej modyfikacji w SIWZ.

Pytanie nr 162: Dotyczy punktu 13 (System skanowania) 1 i 3 Załącznika nr 2a/34 do SlWZ (Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych)

Zamawiający wymaga:

| 13 | Najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360°) maksymalnie 0,6 sek, |
| --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że czasy pełnego obrotu lampy na poziomie 0,4 - 0,6 s są stosowane w systemach wyposażonych w generatory o dużych mocach, które są wykorzystywane w badaniach kardiologicznych.

Czy Zamawiający dopuści tomograf najkrótszym czasie pełnego skanu wynoszącym 0,75 s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163: Dotyczy punktów 14 i 15 Załącznika nr 2a/34 (Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-

eksploatacyjnych)/ Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu komputerowego aby:

| 14 | Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,33 (zgodnie z definicją IEC) |
| --- | --- |
| 15 | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 2,0 (zgodnie z definicją IEC) |

Wymaganie dla tomografii, na którym nie będą wykonywane badania serca, współczynnika pitch o minimalnej wartości 0,33 nie jest potrzebne, a nawet zabronione.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, (Dz. I). z dnia 6 października 2005 r.. Nr 194 poz. 1625), §11, ust. 2 punkty 2 i 3 o treści:

„ 2. Podczas dokonywania diagnostycznych badań za pomocą rentgenowskiego tomografu komputerowego, poza wymaganiami określonymi w ust. 1, należy;

- ograniczyć w technice spiralnej stosunek grubości warstwy badanej do skoku spirali do wartości nie większych od jedności;

- zapewnić w technice stacjonarnej niezachodzenie na siebie warstw (przesunięcie stołu między kolejnymi warstwami jest nie mniejsze niż grubość warstwy ");

Oferowany przez nas tomograf oferuje w wersji standardowej systemu minimalną wartość współczynnika pitch na poziomie 0,625 i maksymalną na poziomie 1,5. Stosowanie niższych wartości zapewnia opcja kardiologiczna, którą nie jesteście Państwo zainteresowani, natomiast wartości współczynnika pitch większe niż 1,5 są w praktyce rzadko stosowane.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści system tomografii komputerowej o następujących parametrach:

| 14 | Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,33 (zgodnie z definicją IEC) |
| --- | --- |
| 15 | Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 2,0 (zgodnie z definicją IEC) |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164: Dotyczy punktu 1 (Konsola operatorska) Załącznika nr 2a/34 (Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych)

Zamawiający wymaga, aby

| 1 | Konsola operatorska 2 monitorowa, monitory diagnostyczne z płaską aktywną matrycą ciekłokrystaliczną min 19" | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści system tomografii komputerowej wyposażony w konsole operatorska jednomonitorową?

Zaoferowanie konsoli jednomonitorowej nie wpłynie na obniżenie funkcji diagnostycznych systemu, a naszej firmie umożliwi złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 165: Dotyczy punktu 15 (Konsola Operatorska) – Zamawiający wymaga:

| 15 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w żądanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania umożliwiającego automatyczny start badania po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastem badanej okolicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2a/35 - myjnia endoskopowe

Pytanie nr 166: Czy Zamawiający do puści myjnię, o temperaturze dezynfekcji do 52 stopni

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 167: Czy Zamawiający dopuści myjnie bez kondensatora oparów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 168: Czy Zamawiający dopuści myjnię, w której uzdatnianie wody oparte jest na systemie filtrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 169: Czy Zamawiający dopuści myjnię zasilaną wodą bieżącą, wraz z systemem zewnętrznych filtrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot 2a/7 - Zestaw do amnioskopii

Pytanie nr 170: dot. pkt 1

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z dwiema wbudowanymi żarówkami, z automatycznym przełączeniem na żarówkę zapasową w przypadku przepalenia żarówki głównej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171: dot. pkt3

Czy Zamawiający dopuści tubusy nie posiadające płynnego rozszerzenia? Tubusy o takim mechanizmie są już obecnie niestosowanej, producenci oferują tubusy o stałej szerokości, wykonane ze stali nierdzewnej. Tubusy te charakteryzują się możliwością łatwej sterylizacji i dezynfekcji, gwarantując najwyższe poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego, którego poziomu nie można zagwarantować w innym rodzaju tubusów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172: Czy Zamawiający dopuści tubus o szerokości 15 mm, zamiast 16 mm? - z punktu widzenia diagnostycznego różnica jest niezauważalna.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot 2a/11 - Historoskop

Pytanie nr 173: dot punktu 1

dot pkt 1 Czy Zamawiający dopuści płaszcz histeroskopowy nie posiadający obturatora? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Proponowany płaszcz histeroskopowy posiada atraumatyczne zakończenie i jest przeznaczony do bezpiecznego wprowadzenia do macicy razem z optyką pod kontrolą wzroku.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 174: dotyczy punktu 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płaszcza owalnego z obturatorem o wymiarach 8.1mm x 5.6mm z kanałem/portem roboczym narzędzia 7Fr ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175: dotyczy punktów 2a,4a

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania światłowodów o długości 3mm i średnicy 5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 176: dotyczy punktów 6,7,8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania instrumentów jednoelementowych ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot 2a/12 - Laparoskop

Pytanie nr 176: dotyczy punktu 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kamery cyfrowej pracującej w standardzie wysokiej rozdzielczości Full HD o poniższych parametrach:

3-chipowa kamera endoskopowa, system pracy PAL i NTSC

Rodzaj przetwornika	3 x 1/3" Progressive Scan CCD HD

Rozdzielczość	1920x1080, skan progresywny

Czułość minimalna	1 lux

Zoom cyfrowy powiększenie	1,6 x

Zoom optyczny powiększenie	2 x

Elektroniczne doświetlenie obrazu 			       regulacja 16-stopniowa

Wyjścia analogowe	1 x S-VHS

Wyjścia cyfrowe 2 x DVI- format obrazu 1920x1080p (HDTV), 1280x720p (HDTV), 1280x1024 (HD)

Wyjście laserowe 1   x - format obrazu HD.  HDTV  - możliwość transmisji

światłowodowej sygnału np. do sali konferencyjnej

Wyjście Displayport     1 x - format obrazu HD, HDTV

Menu konsoli kamery w językach (wyświetlacz LCD): Polski, Angielski

Wyświetlanie Menu użytkownika - funkcja OSD na ekranie monitora w języku polskim i

angielskim

Wbudowane programy  specjalistyczne:  laparoskopia,  histeroskopia, artroskopia, cystoskopia, otolaryngologia, endoskopy giętkie, laser, mikroskop, Standard, Metody sterylizacji głowicy kamery: Steris System 1, Sterrad, tlenek etylenu (ETO), Oferowana kamera posiada 4 wyjścia cyfrowe Full HD (rozdzielczość 1920x1080). Brak wyjścia HD-SDI nie będącego wyjściem o maksymalnej rozdzielczości kamery nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Zalecane metody sterylizacji oferowanej głowicy kamery znacznie wydłużają żywotność urządzenia. Głowica posiada również możliwość pracy w jałowych rękawach foliowych eliminujących konieczność sterylizacji pomiędzy kolejnymi operacjami.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177: dotyczy punktu 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania światłowodu o długości 3m i średnicy 5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 178: dotyczy punktu 3

Czy w związku z dostępnością źródeł światła wykonanych w najnowszej technologii LED Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o poniższych parametrach? Moc źródła 240W

Gwarantowany czas pracy źródła powyżej 5000 godzin

Panel sterujący urządzenia - kolorowy, dodtykowy wyświetlacz LCD Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów

Menu konsoli źródła światła w 15 językach w tym Polaki, Angielski ESST (Electronic Scope Sensing Technology), funkcja bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowym oparzeniom pacjenta/personelu spowodowanym nieostrożnością w obsłudze światłowodu podłączonego do optyki endoskopowej.

Możliwość sterowania pracą źródła z głowicy kamery endosopowej

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii LED urządzenie pozwala na wyeliminowanie kosztownych wymian lamp ksenonowych, których żywotność nie przekracza 500 godzin pracy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 179: dotyczy punktu 3

Czy w celu zredukowania kosztów eksploatacyjnych źródła światła Zamawiający wymaga zaoferowania źródła pracującego w technologi LED o mocy powyżej 200W, dostosowanego do zabiegów laparoskopwych i histeroskopowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 180: dotyczy punktu 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka aparaturowego dostosowanego do oferowanego sprzętu, produkowanego przez innego wytwórcę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 181: dotyczy punktu 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi wielorasowych, rozbieralnych dwuczęściowych o długości 33cm, średnica 5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 182: dotyczy punktu 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła Iaparoskopowego o długości 33cm, średnica 5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183: dotyczy punktu 14,15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania trokarów laparoskopwych wielorazowych wyposażonych w zawory automatyczne z możliwością otwarcia ręcznego jako rozwiązania równoważnego dla zaworów kulowych, wyposażonych w gwóźdź ostry do kaniuli trokaru -1 szt oraz gwóźdź tzw. atraumatyczny jednoczęściowy -1 szt? Oferowane rozwiązanie w odróżnieniu od trokarów z zaworami kulowymi umożliwia otwieranie ręczne, które zapobiega przypadkowym uszkodzeniom soczewki czołowej optyki przy wprowadzaniu do trokara.

W zaworach kulowych metalowa kulka przesuwana jest przez optykę co często powoduje szybsze zużycie i zarysowania obiektywu optyki,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. 2a/19 - Waga elektroniczna dla noworodków

Pytanie nr 184: pkt 2. Dokładność odczytu do 5g

Czy Zamawiający dopuści wagę elektroniczną dla noworodków o dokładności 10 g? obecnie wagi są produkowane tylko i wyłącznie jako zakresowe 10/20kg co oznacza że dokładność w pierwszym zakresie wynosi 5g natomiast od 10 do 20kg- 10g.

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot 2a./20 - System wideoendoskopii

Pytanie nr 185: Czy Zamawiający dopuści procesor z następującymi wyjściami: Analogowy RGBS (lub YPbPr ), FBAS, Y/C, cyfrowy : HD-SDI 1080/50i , SDI 57/501 i IEE 1394 . firewire?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot, 2a/24 - Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej

Pytanie nr 186: Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach bocznych 979 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 187: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wydłużania o 180 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188: Czy Zmawiający dopuści wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego trwałego tworzywa sztucznego lekkiego 2 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia i łatwego do dezynfekcji w kolorze jasno-beżowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189: Czy Zamawiający dopuści wysokość maksymalną łóżka 808 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu pleców w zakresie 0-66°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 191: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu uda w zakresie 0-35°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym regulacja funkcji elektrycznych odbywa się tylko za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne, zarówna dla pacjenta od strony wewnętrznej, jak i personelu od strony zewnętrznej, z przyciskami membranowymi, pozwalającymi na łatwą identyfikację funkcji wykonywanych za pomocą konkretnego przycisku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 193: Czy Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie robocze 220 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 194: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, podwójne dzielone chowane pod leże po opuszczeniu, łatwe do dezynfekcji z wbudowanymi wskaźnikami kąta nachylenia segmentu oparcia oraz segmentu leża do terapii ułożeniowej, z możliwością blokady na trzech różnych wysokościach bez możliwości demontażu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 195: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji przechyłów bocznych? Funkcja przechyłów bocznych nie jest powszechnie stosowana w łóżkach intensywnej opieki medycznej. Ponadto stanowi zagrożenie dla pacjenta, gdyż jest on narażony na upadek z łóżka - w przypadku, gdy barierki boczne nie są podniesione.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 196: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pamięci dowolnie wybranej pozycji łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197: Czy Zamawiający dopuści wyposażone w jeden wskaźnik stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 198: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przystosowania łóżka do mycia w komorze myjącej, ze względu na fakt iż jest to łóżko elektryczne, którego mycie w komorze myjącej nie jest możliwe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1040 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z szynami umieszczonymi pod ramą leża zaopatrzonymi w uchwyty np. na worki urologiczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 201: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża w zakresie 43-81 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 202: Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie 0-74st, segmentu uda 0-45st?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203: Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych tylko za pomocą panelu sterowniczego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 204: Czy Zamawiający dopuści manualną regulację tylko oparcia pleców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 205: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez pamięci dowolnej funkcji w zamian za zaoferowanie w standardzie uruchamianych za pomocą jednego przycisku następujących funkcji: pozycji trendelenburga i antytrendelenburga, reanimacyjnej, kardiologicznej, zabiegowej, autokonturu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 206: Czy Zamawiający może wyjaśnić co oznacza dodatkowy uchylny wspornik?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 207: Co zamawiający rozumie poprzez podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem łóżka?

Odpowiedź: Oddzielny panel regulacji łóżka dla personelu, z blokadą.

Pytanie nr 208: Czy zamawiający dopuści panel sterowniczy zaopatrzony w jeden wyświetlacz stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot 2a/33 - Echokardiograf

Pytanie nr 209: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf o cyfrowych kanałów przetwarzania pow. 4400? O klasie aparatu nie świadczy ilość kanałów przetwarzania, ale takie parametry jak całkowity zakres dynamiki pracy systemu (pow. 205 dB ) oraz częstotliwość odświeżania (pow, 1100 klatek/sek. przy wymaganiach Zamawiającego 450 klatek/sek)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 210: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf o częstotliwości pracy głowic w zakresie 1,2-13,0 MHz? Jest to nieznaczna różnica od wymogów Zamawiającego, nie mająca większego znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf nie posiadający funkcjonalnego ekranu dotykowego użytkownika? Oferowany aparat wyposażony jest w 15" ekran na którym w trakcie badania, w sposób bardzo przejrzysty, wyświetlane są wszystkie parametry obrazowania. Zmiana parametrów obrazowania oraz wszelkich funkcji aparatu odbywa się w sposób bardzo intuicyjny. W zależności od Producenta ergonomia obsługi jest projektowana w różnoraki sposób.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 212: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf który
posiada zintegrowany dysk twardy o pojemności 160 GB? Pojemność taka nieznacznie
odbiega od wymaganej przez Zamawiającego i pozwala na zapisanie aż do 150 tyś. zdjęć.
Należy zauważyć, że aparat posiada nagrywarkę CD/DVD, na której w bardzo prosty
sposób można archiwizować zdjęcia i badania

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf, który posiada maksymalne powiększenie obrazów rzeczywistych i zamrożonych, bez utraty jakości do 10 X? W rzeczywistości używa się powiększenia około 3-4 krotnego, przy większych powiększeniach obraz staje się niediagnostyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 214: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf bez Automatycznej optymalizacji spektrum PWD-mode za pomocą jednego przycisku? Należy zauważyć, że w oferowanym aparacie spektrum dopplerowskie fabrycznie ustawione jest na tyle dobrze, że najczęściej w celu optymalizacji potrzebna jest tylko drobna, szybka korekta ustawień

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 215: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf, który posiada pomiar Dopplera fali ciągłej (CW) dla kąta korekcji 0 stopni do 13 m/s? należy zauważyć, że prędkość 13 m/s jest zupełnie wystarczający i w rzeczywistości nie występuję w organizmie ludzkim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf, który posiada pomiar Dopplera fali impulsowej (PWD) dla kąta korekcji 0 stopni do 7 m/s? należy zauważyć, że przy prędkościach większych używa się Dopplera fali ciągłej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 217: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny aparat, który posiada możliwość zmiany 2 częstotliwości głowic dla Dopplera Pulsacyjnego i Kolorowego? W rzeczywistości z praktycznego punkt widzenia nikt nie zmienia tych parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf z głowicą sektorową elektroniczną z 64 elementami? Należy zauważyć, ze jest to standardowa ilość elementów wykorzystywana w tego rodzaju głowicach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 219: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny echokardiograf z głowicą liniową do badań naczyniowych pracującą w zakresie 4,0 - 11,0 MHz, posiadającą możliwość zmiany 3 częstotliwości pracy dla trybu B oraz 2 częstotliwości pracy dla trybu II harmonicznej oraz zbudowaną z 128 kryształów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 220: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokospecjalistyczny Echokardiograf bez możliwości rozbudowy o obrazowanie ze środkiem kontrastowym i z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D kardiologiczne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

dot. Laparoskopii - załącznik 2a/12

Pytanie nr 221: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu kamerę HD o czułości 13 lux?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu kamerę z zoomem optycznym z ogniskową f=18=28, ale bez zoomu cyfrowego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 223: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu insuflator bez podgrzewania gazu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 224: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu insuflator z przepływem regulowanym automatycznie bądź 3 stopniowo ręcznie; mały przepływ (ok. 2 l/min), średni (ok. 8 l/rnin) i duży (ok, 40 I/min)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 225: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu pompę o przepływie ssania i płukania 1,8l/min?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226: Czy Zamawiający wymaga optyki dedykowanej do pracy w rozdzielczości HD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 227: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu diatermię o max. mocy 400W o trybach koagulacji: spray, kontakt i bipolarnej o możliwej ręcznej regulacji mocy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 228: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek endoskopowy z uchwytem na kamerę ale bez uchwytu na światłowód? Wózek posiada zamykaną na klucz szufladę na akcesoria m.in. światłowód lub - w przypadku użycia uchwytu na kamerę-światłowód nie dotyka ziemi i jest bezpiecznie zawieszony?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 229: Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy o wysokości 1390 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 230: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek bez uchwytu na płyny płuczące?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 231: Czy Zamawiający dopuści płaszcz o długości 330 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 232: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu igłę veresa o dł 300 mm z końcówką nakłuwającą 1,5 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 233: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu gwóźdź atraumatyczny 1-częściowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 234: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon starych dla pracowni TK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 235: Prosimy o potwierdzenie, iż poprzez przekazanie do eksploatacji tomografu. Zamawiający rozumie wykonanie prac adaptacyjnych pracowni, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi tomografu oraz wykonanie testów akceptacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 236: Prosimy o informację, czy gniazda gazów medycznych znajdujących się w endoskopii oraz pomieszczeniu obok, mają znajdować się w pracowni TK czy też mają zostać zlikwidowane?

Odpowiedź: Gniazda gazów medycznych w pracowni TK należy usunąć, jeżeli jest to konieczne.

Pytanie nr 237: Prosimy o potwierdzenie, iż na elewacji budynku możemy zamontować agregat klimatyzatora. Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż na przedmiotowej elewacji znajduje się już jeden agregat. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie alternatywnej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 238: Prosimy o podanie maksymalnej dopuszczalnej obciążalności stropu na 1m2 w pracowni endoskopii lub też o udostępnienie projektu konstrukcyjnego stropu (wraz z przekrojem) tej pracowni.

Odpowiedź: 2 kN/m2.

Pytanie nr 239: Prosimy o potwierdzenie możliwości zasilenia tomografu komputerowego z rozdzielni niskiego napięcia w piwnicy. Moc przyłączeniowa tomografu wynosi 43,6 kVA, a maksymalny pobór mocy w czasie pracy wynosi 70 kVA.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 240: Prosimy o potwierdzenie czy wentylacja w pracowni endoskopu zapewnia 1,5 krotną, wymianę powietrza na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 241: Prosimy o potwierdzenie, że prace adaptacyjne dotyczą tylko tomografu komputerowego, wraz z wyposażeniem zawartym w załączniku 2a/34?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 242: Prosimy o potwierdzenie, iż demontaż urządzeń w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 243: Prosimy o wskazanie miejsca umieszczenia serwera oraz określenie następujących odległości:

- Serwer-pracownia TK

- Serwer - pracownia RTG, przy której ma pracować ucyfrowienie

- Serwer - stacje przeglądowe (7 szt), prosimy o podanie odległości dla każdej stacji

Odpowiedź: Przyjąć w obrębie pracowni TK, zgodnie z wymogami dla pracowni TK.

Pytanie nr 244: Prosimy o potwierdzenie, iż stacja rejestracji, stacja klienta systemu PACS, duplikator, drukarka oraz stacja opisowa dla TK mają znajdować się w obrębie pracowni TK. Szczegółowy układ pomieszczeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 245: Prosimy o podanie lokalizacji stacji lekarskiej (opisowej) oraz drukarki DICOM, znajdujących się w systemie ucyfrowienia oraz odległości między tą lokalizacją a planowaną lokalizacją serwera.

Odpowiedź: Przyjąć w obrębie pracowni TK, zgodnie z wymogami dla pracowni TK.

Pytanie nr 246: Zamawiający wymaga autoryzacji oferenta do sprzedaży i serwisu zaoferowanego aparatu USG. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pkt 75 załącznika nr 2a/33 przyjął brzmienie: „Autoryzowany serwis producenta"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące Części I, Załącznika nr 2a/11 – Histeroskop

Pytanie nr 247: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie histeroskopu o następujących parametrach:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Płaszcz histeroskopowy z 8,0 mm kanałem/ portem roboczym narzędzia minimum 7Fr z obturatorem. |
| 2 | Optyka histeroskopowa 4 mm, 30 stopni. |
| 2a | Światłowód śr. 5.3 mm długość 3000mm. |
| 2b | Kosz do sterylizacji optyki z leżami silikonowymi wymiennymi. |
| 3 | Pompa histeroskopowa z drenem autoklawowalnym. - Ciśnienie regulowane w zakresie minimum 15 – 150 mm Hg - Przepływ regulowany w zakresie 30 – 500 ml/min |
| 4 | Optyka histeroskopowa 3,0 mm 30 stopni |
| 4a | Światłowód śr. 5,3 mm długość minimum 3000mm |
| 4b | Kosz do sterylizacji optyki z leżami silikonowymi wymiennymi |
| 5 | Płaszcz histeroskopowy 5,5 mm kanałem/portem roboczym narzędzi minimum 5 Fr |
| 6 | Kleszczyki biopsyjne jednoelementowe średnicy 5 Fr |
| 7 | Kleszczyki biopsyjne jednoelementowe średnicy 7 Fr |
| 8 | Kleszczyki chwytające jednoelementowe średnicy 7 Fr |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dotyczące Części I, Załącznika nr 2a/12 – Laparoskop

Pytanie nr 248: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu laparoskopowego  o następujących parametrach:

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Kamera Laparoskopowa HD Głowica 1 CCD Parametry i funkcje minimalne: - Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 punktów/ pixeli - Skanowanie obrazu interlace (z przeplotem) - Sterownik kamery z funkcjami dostępu do menu z panelu sterowania - Zoom cyfrowy - Głowica kamery autoklawowalna trzy przyciski programowalne na głowicy sterujące funkcjami kamery z wyborem z panelu sterowania lub głowicy - Automatyczna kontrola jasności z możliwością korekty z panelu sterowania - Opcje menu kamery wyświetlane na ekranie w jęz. polskim lub angielskim - Sterownik kamery wyposażony w wyjścia; HD/SD SDI, RGB, BNC, S – VHS |
| 2 | Monitor medyczny 24 cali rozdzielczość 1920 x 1080 punktów/pixeli Wejścia minimum HD – SDI, S – Video |
| 3 | Źródło światła xenon min 300W W zestawie: Światłowód średnica 7,0 mm długość 300 cm. Możliwość podłączenia światłowodów różnych firm w tym minimum STORZ i OLYMPUS za pomocą adapterów |
| 4 | Insuflator: - regulacja ciśnienia w zakresie minimum 0 – 25 mm Hg - maksymalny przepływ CO2 35 l/min W zestawie: - dreny do insuflacji i oddymiania - przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli |
| 5 | Pompa ssąco – płucząca: przepływ ssania 1,35 l/min i płukania 1,6 l/min Ciśnienie płukania minimum 900 mm Hg W zestawie: - dreny wielorazowe autoklawowalne - ssak laparoskopowy średnica 5 mm długość 330 mm, z regulacją ssanie/ płukanie |
| 6 | Optyka laparoskopowa: 0 stopni, 10 mm, kontener/ kosz na narzędzia i optykę |
| 7 | Diatermia; min 300 W Posiadająca następujące funkcje: - cięcie monopolarne - koagulacja monopolarna - koagulacja bipolarna - koagulacja typu spray Możliwość pracy w środowisku soli fizjologicznej W zestawie: - włącznik nożny - płytka pacjenta - elektroda hakowa laparoskopowa 5 mm długość 330 – 340 m - kabel do elektrody i narzędzi laparoskopowych |
| 8 | Wózek laparoskopowy oryginalny producenta zestawu laparoskopowego. W zestawie: - uchwyt na butelkę CO2 - minimum trzy półki - kółka z hamulcami minimum przód Wysokość 1500 – 1600 mm. Możliwość doposażenia zestawu/wózka w przyszłości o ramię do zawieszania monitora min 23 cale. |
| 9 | Narzędzia; rozbieralne minimum 3 częściowe (uchwyt, płaszcz, wkład) długość płaszczy 330 mm średnica 5mm. Wkłady: - 2 x nożyczki typ Metzebauma - 3x dysektory/preparatory - 1x kleszczyki do pobierania wycinków |
| 10 | Klipsownica wielorazowa Ø 10mm na typowe klipsy LT – 300 |
| 11 | Imadło laparoskopowe Ø 5mm długość 330 mm, proste 1 szt |
| 12 | Igła Veresa dł. 120 – 130 mm |
| 13 | Igła punkcyjna laparoskopowa Ø 5mm końcówka nakłówająca 1,1 mm, długość 330mm |
| 14 | Kaniula/Trokar laparoskopowy wielorazowy kaniula Ø 10 – 11mm, 2 szt Gwoźdź ostry do kaniuli trokaru – 1szt Gwóźdź tzw. atraumatyczny minimum dwuczęściowy – 1szt |
| 15 | Kaniula/Trokar laparoskopowy wielorazowy kaniula Ø 5 - 6 mm, 2 szt Gwóźdź ostry do kaniuli trokaru – 2szt |
| 16 | Redukcja zapinana na kaniuli/trokarze 10 – 11 mm, umożliwiająca pracę narzędziami 5mm – minimum , 4 szt. |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2a/33

Pytanie nr 249: Czy zamawiający dopuści echokardiograf o poniższych parametrach technicznych?

| Lp. | Opis techniczny |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 |
| 2 | Certyfikat CE |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230V ±10% 50Hz |
| 4 | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥2000 |
| 6 | Dynamika aparatu (systemu) ≥200dB |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) 2 MHz do 13 MHz |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic obrazowych min 3 |
| 9 | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B/CD – mode i w Dopplerze nie mniejszą niż 30cm |
| 10 | Monitor LCD TFT o rozdzielczości nie mniejszej niż 1024 x 768 |
| 11 | Przekątna ekranu 17” |
| 12 | - Regulacja wysokości konsoli operatorskiej min. 10cm - Regulacja obrotu w lewo i prawo w osi pionowe |
| 13 | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera |
| 14 | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 10000 |
| 15 | Pojemność pamięci dynamicznej, długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera ≥1400 sek. |
| 16 | Zintegrowany moduł EKG. Gniazdo i wejście RKG trój - odprowadzeniowe |
| 17 | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” |
| 18 | System cyfrowej archiwizacji obrazów z możliwością wyświetlania do 12 obrazów jednocześnie na ekranie zintegrowanym z aparatem USG - baza danych pacjentów - możliwość analizy badań - pojemność dysku HDD ≥ 90GB - archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu CD/RW lub DVD - zapis na płytę CD/DVD obrazów zgodnych z komputerowym oprogramowaniem „rodziny” WINDOWS Raporty do badań echokardiograficznych, naczyniowych, brzusznych z funkcją pozwalającą na tworzenie i edytowanie przez użytkownika własnych formatów raportów |
| 19 | Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B -mode, M -mode (koloryzacja) - Zmiana zakresu dynamiki B- mode - Regulacja prędkości odtwarzania pętli - Regulacja wzmocnienie B- mode, Color Doppler i Dopplera Spektralnego - Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M – mode i Spektral Doppler (skala czasu) - Przetworzenie zapisanych pętli B – mode na zapis M -mode - Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, FF2 |
| 20 | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPEG, AVL, DICOM |
| 21 | Cyfrowa drukarka termiczna ( video – printer ) czarno - biała |
| 22 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B -mode z możliwością automatycznej optymalizacji za pomocą 1 przycisku |
| 23 | Liczba ognisk w 2D dla badań echokardiograficznych na głowicy typu phassed array ≥ |
| 24 | Powiększenie obrazu rzeczywistego, zatrzymanego i obrazu z archiwum bez utraty rozdzielczości i zmiany „Frame Rate” ≥8x |
| 25 | Częstotliwość odświeżenia obrazów „Frame Rate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora ≥ 700 obrazów/sek |
| 26 | Obrazowanie i prezentacja w trybie M- mode z efektem kolorowego Dopplera |
| 27 | Anatomiczny M- mode na żywo i z zapamiętanych pęti obrazowych |
| 28 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD)- Doppler Pulsacyjny Spektralny z funkcją automatycznej optymalizacji widma min. PRF i linia bazowa |
| 29 | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w doplerze spektralnym min. 1 – 6 m/s |
| 30 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszy niż od 1 do 15 mm |
| 31 | Podać maksymalną obrazowaną prędkość przepływu min 450 cm/s |
| 32 | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler ciągły z funkcją automatycznej optymalizacji widma min. PRF i linia bazowa |
| 33 | Tryb dostępny na głowicach sektorowych, przezprzełykowych oraz tzw. ślepych |
| 34 | Obrazowanie w trybie CD – Doppler kolorowy |
| 35 | Maksymalny kąt ugięcie pola Dopplera kolorowego dla głowicy liniowej ≥ ± 20º Max Frome rate dla Dopplera Kolorowego min. 200 obrazów/s |
| 36 | Doppler tkankowy spektralny |
| 37 | Doppler tkankowy kolorowy z funkcją na ocenę lokalnej kurczliwości określającą przemieszczenie w min. 5 barwach |
| 38 | Power Doppler |
| 39 | Tryby mieszane: Duplex - Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex – Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich głowic (z wyłączeniem ślepej CWD) |
| 40 | Obrazowanie II harmoniczną na wszystkich oferowanych głowicach |
| 41 | Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy |
| 42 | Redukcja szurnów, plamek, i obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków |
| 43 | Możliwość jedno czasowej oceny poszczególnych projekcji – min. 4 projekcje |
| V | Głowice USG szerokopasmowe o zmiennej częstotliwości |
| 47 | Sonda sektorowa kardiologiczna dla dorosłych o paśmie min. 2 – 3 MHz z obrazowaniem harmonicznym o kącie widzenia min. 90 stopni, liczba elementów min. 20 |
| 48 | Sonda liniowa do badań naczyniowych o paśmie min 5 – 12 MHz, liczba elementów min. 192 |
| VI | Możliwości rozbudowy |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe dla dorosłych i dzieci z obrazowaniem harmonicznym |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowicę conwexową |
| 51 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów o bardzo małych prędkościach metodami nie dopplerowskim lub podobne technologie |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Załącznik 2a/33 (Echokardiograf) – “Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatcyjnych”

Pytanie nr 250: Zapis SIWZ:

| 32 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu( z archiwum) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie:

Czy w związku z tym, że anatomiczny M-mode jest wykorzystywany głwnie do oceny lewej komory serca, Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie polegające na anatomicznej ocenie z wyznaczeniem parametrów lewej komory w trybie B. Rozwiązanie takie daje o wiele dokładniejsze wyniki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 251: Zapis SIWZ:

| 67 | Możliwość rozbudowy o funkcje obrazowania 3D/4D kardiologiczne | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej możliwości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 252: Do p. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat mający łącznie 3 gniazda USB do współpracy z zewnętrznymi nośnikami pamięci typu pen drive czy zewnętrzny HDD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 253: Do p. 12

Czy Zmawiający dopuści aparat bez listy Sonoset (Workflow editor) natomiast z takim sposobem pracy, która narzuca współdziałanie odpowiedniego pakieru oprogramowania z właściwymi dla niego głowicami oraz przyporządkowanymi do niego parametrami i obliczeniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2a/26 do SIWZ Defibrylator dwufazowy – 3 szt.

Pytanie nr 254: Dotyczy punktu 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, w którym na ekranie wyświetlane są komunikaty tekstowe w języku polskim, prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej, natomiast dźwiękowe są wszelkiego rodzaju alarmy dotyczące częstości akcji serca, sprawności technicznej urządzenia (brak zasilania, wyczerpanie akumulatora, niesprawność układów wewnętrznych), czy wynikające z błędnych ustawień?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 255: Dotyczy punktu 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, w którym autotesty wykonywane są automatycznie po każdym włączeniu urządzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 256: Dotyczy punktu 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, który nie posiada wydzielonego przycisku rozładowania energii, natomiast posiada wydzielone przyciski zasilania, ładowania, wstrząsu i trybu ręcznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 257: Dotyczy punktu 2

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, w którym przekątna ekranu monitora wynosi 5,6'?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 258: Dotyczy punktu 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, w którym do wydruków stosowany jest standardowy papier termoczuły o szerokości 60 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 259: Dotyczy punktu 5

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy, w którym czas ładowania wewnętrznego kondensatora do poziomu 200J zajmuje 5 sekund, a do poziomu 270J – 7 sekund, gdy kondensator jest całkowicie rozładowany?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część II – Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

Pytanie nr 260: Dotyczy opisu zgrzewarki - Załącznik do SIWZ - 2b 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie opisane parametry w obudowie wykonanej z blachy chromoniklowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 261:Dotyczy opisu składu zestawu materiałów eksploatacyjnych - Załącznik do SWZ - 2b 8

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 i 3 papier zielony, biały i niebieski 1200 x 1200 op. a'125 szt. z odpowiednim przeliczeniem, w pozycji 4 włókninę zieloną 600 x 600 op. a'500 z odpowiednim przeliczeniem i 900 x 900 op. a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem oraz w pozycji 5 włókninę niebieską 900 x 900 op. a'200 z odpowiednim przeliczeniem i 1200 x 1200 op. a'100 z odpowiednim przeliczeniem ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 262: Dotyczy opisu krzesła z oparciem - Załącznik do SIWZ - 2b 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła o siedzisku o wymiarach 500 mm x 450 mm na stopkach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 263: Dotyczy opisu sterylizatora parowego przelotowego 1 JW - Załącznik do SIWZ - 2b 16

Czy Zamawiający dopuści sterylizator , którego parametry techniczne opisuje poniższa tabela?

Uzasadnienie Proponujemy urządzenie o większej niż jedna jednostka wsadowa pojemności użytkowej komory ze względu na to iż jest ono bardziej wydajne i w przypadku , kiedy szpital będzie rozwijał swoje usługi i oferował większą ilość i różnorodność zabiegów takie urządzenie będzie zdecydowanie lepiej spełniało swoje zadanie. Dodatkowo proponowane przez nas urządzenie posiada sterowany mikroprocesorowo ekran dotykowy , baterie podtrzymujące pełną pamięć cyklu także w przypadku wystąpienia braku zasilania oraz elektroniczny system sterowania oszczędzaniem wody.

Potwierdzeniem niezawodności proponowanego przez nas urządzenia jest 15 letnia gwarancja na komorę sterylizatora i 2 letnia gwarancja na uszczelkę drzwiową.

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |
| 2. | Oferowany model | Podać |
| 3. | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabryczni© nowe) | TAK |
| 4. | Przelotowy (dwudrzwiowy) | TAK |
| 5. | Wbudowana wytwornica pary | TAK |
| 6. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce | TAK |
| 7. | Urządzenie do zabudowy w dwie ściany | TAK |
| 8. | Pojemność użytkowa komory minimum 240 litrów | TAK |
| 9. | Szerokość urządzenia maksymalnie 800mm | TAK |
| 10. | Wysokość urządzenia maksymalnie 2000mm | TAK |
| 11. | Głębokość urządzenia maksymalnie 1200mm | TAK |
| 12. | Konstrukcja płaszcza grzewczego komory - pełny płaszcz parowy | TAK |
| 13. | Sposób uszczelniania drzwi komory - uszczelka rozprężana para | TAK |
| 14. | Materiał komory i płaszcza - stal nierdzewna kwasoodporna | TAK |
| 15. | Materiał drzwi - stal nierdzewna kwasoodporna | TAK |
| 16. | Drzwi automatycznie zamykane/otwierane i ryglowane | TAK |
| 17. | Przeciw oparzeniowa osłona wokół drzwi komory, wykonana z tworzywa | TAK |
| 18. | Elektroniczny system oszczędzania wody | TAK |
| 19. | Sterowany mikroprocesorowo, proces w pełni automatyczny | TAK |
| 20. | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego (wybór funkcji przez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego pola na ekranie) - po stronie załadowcze) oraz wyładowczej sterylizatora | TAK |
| 21. | Wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii na monitorze sterownika | TAK |
| 22. | Rejestracja istotnych parametrów procesu wraz z wbudowaną drukarką danych | TAK |
| 23. | Zabezpieczenie przed skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego | TAK |
| 24. | Czas podtrzymywania parametrów cyklu przy wystąpieniu chwilowego zaniku zasilania - minimum 10 sekund | TAK |
| 25. | Komunikaty na wyświetlaczu oraz opisy na panelu operatora w jeżyku polskim | TAK |
| 26. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |
| 27. | Minimum 4 programy sterylizacyjne | TAK |
| 28. | Programy testujące; - test Bowie&Dick'a automatyczny - test szczelności automatyczny | TAK |
| 30. | Gwarancja na komora sterylizatora minimum 10 lat | TAK |
| 31. | Gwarancja na uszczelkę drzwiową sterylizatora minimum 24 miesiące | TAK |
| 32. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK, załączyć dokument potwierdzający |
| 33. | Potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu | TAK, załączyć dokument potwierdzający |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 35. | Gwarancja 24 miesiące | TAK, podać |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia inne, w zdecydowanej większości nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 264: Dotyczy opisu sterylizatora parowego przelotowego 6 JW Załącznik do SIWZ - 2b 17

Czy Zamawiający dopuści sterylizator , którego parametry techniczne opisuje poniższa tabela?

Uzasadnienie : Proponowane przez nas urządzenie posiada najnowocześniejszy, zaawansowany technologicznie eliptyczny kształt komory , który zapewnia równomierny rozkład ciśnienia i właściwą dystrybucję ciepła w komorze. Zastosowano również pełny płaszcz parowy komory , który minimalizuje kondensację i zapewnia utrzymanie stałej jakości procesu sterylizacji. Szeroki wlot komory ułatwiający załadunek ( 660 mm) oraz wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny z grafiką o wysokiej rozdzielczości to rozwiązania na co dzień ułatwiające pracę a dwustopniowa pompa próżniowa zmniejsza zużycie wody. Potwierdzeniem niezawodności proponowanego przez nas urządzenia jest 15 letnia gwarancja na komorę sterylizatora i 2 letnia gwarancja na uszczelkę drzwiową.

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1. | rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) | TAK |
| 2. | pojemność komory min. 430 litrów | TAK |
| 3. | przelotowy (dwudrzwiowy) | TAK |
| 4. | własna wytwornica pary zasilana woda demineralizowana | TAK |
| 5. | komora, obudowa, drzwi i instalacja parowa wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornei | TAK |
| 6. | komora sterylizacyjna z pełnym płaszczem grzewczym, parowym | TAK |
| 7. | komora cylindryczna (eliptyczna) | TAK |
| 8. | uszczelka drzwiowa rozprężana parą | TAK |
| 9. | drzwi otwierane automatycznie, przesuwne | TAK |
| 10. | pompa próżniowa dwustopniowa | TAK |
| 11. | system chłodzenia ścieku | TAK |
| 12. | filtr bakteryjny na przewodzie doprowadzającym powietrze do komory | TAK |
| 13. | sterowanie mikroprocesorowe | TAK |
| 14. | wyświetlacz parametrów cyklu dotykowy (wybór funkcji przez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego pola na ekranie), kolorowy | TAK |
| 15. | wyświetlane komunikaty w formie tekstowej, w jeżyku polskim | TAK |
| 16. | wbudowana drukarka parametrów cyklu | TAK |
| 17. | dostęp do sterownika poprzez kod dostępu | TAK |
| 18. | programy sterylizacji w temperaturze 121°C i 134 °C | TAK |
| 19. | programy testowe: - test próżniowy (szczelności), - test Bowie-Dick | TAK |
| 20. | zasilanie elektryczne: 3x415V, 50Hz | TAK |
| 21. | złącze sieciowe pozwalające na zdalną kontrolę serwisową urządzenia | TAK |
| 23. | gwarancja na komorę min. 15 lat | TAK |
| 24. | gwarancja na uszczelkę drzwiowa min. 2 lata | TAK |
| 25. | certyfikat CE | TAK |
| 26. | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK, załączyć dokument potwierdzający |
| 27. | Potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu | TAK, załączyć dokument potwierdzający |
| 28. | Instrukcja obsługi w jezyku polskim | TAK |
| 29. | Gwarancja 24 miesiące | TAK, podać |
| 30. | Wyposażenie : wózek wsadowy z dwoma półkami o regulowanej wysokości-1 szt., wózek za/rozładowczy - 2 szt. | TAK, podać |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 265: Dotyczy opisu myjni ultradźwiękowej - Załącznik do SIWZ - 2b 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego parametry techniczne opisuje poniższa tabela?

Uzasadnienie: Proponowane przez nas urządzenie jest kompatybilne z myjnią dezynfektorem. Kompatybilność ta polega na możliwości mycia kosza myjni ultradźwiękowej w myjni dezynfektorze z jednoczesnym zachowaniem funkcji mycia kanałów narzędzi bez konieczności odłączania i wyjmowania narzędzi z kosza. W proponowanej przez nas myjni może być mytych 12 instrumentów kanałowych jednocześnie do których przyłączenia służy system Quick clik zapewniający swobodny przepływ i dokładne mycie również wewnątrz kanałów nawet instrumentów z bardzo wąskimi kanałami od 1 do 18 mm.

| Lp. | Parametr | Brzegowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |
| 2 | Oferowany model | Podać |
| 3 | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) | TAK |
| 4 | Myjnia nastołowa | TAK |
| 5 | Pojemność 25 l | TAK |
| 6 | Wewnętrzne wymiary komory 630x280x150mm (dł.szer.wys.) | TAK |
| 7 | Sterowana mikroprocesorowo, panel sterujący z wyświetlaczem LCD | TAK |
| 8 | Przepływ pulsacyjny poprzez myte narzędzia laparoskopowe oraz inne z kanałami o małych średnicach | TAK |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 266: Dotyczy opisu kosza - Załącznik do SIWZ - 2b 30

Czy Zamawiający dopuści kosze stalowe malowane proszkowo posiadające wyjmowane wiaderko ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 267: Dotyczy opisu mebli standardowych komplet - Załącznik do SIWZ - 2b 35

Czy Zamawiający może określić wymiary, ilość i rodzaje mebli wchodzących w skład jednego kompletu? Czy ma być to zabudowa jedynie podblatowa czy również wisząca? Prosimy o uszczegółowienie zapisu.

Odpowiedź: Wykonawca winien opierać się na załączonym do SIWZ projekcie technologicznym oraz pomiarach z natury podczas wizji lokalnej, zgodnie z pkt 3.6 SIWZ.

Pytanie nr 268: Dotyczy opisu mebli standardowych komplet - Załącznik do SIWZ - 2b 38

Prosimy o doprecyzowanie czy oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu ma być zainstalowane w wymaganym przez Zamawiającego jednym komplecie sprzętu ? Co oznacza sformułowanie „zainstalowane przynajmniej na dwóch stanowiskach" ?

Odpowiedź: Załącznik nr 2b/38 dotyczy fotela. Przedstawione pytanie nie ma związku z tym załącznikiem.

Pytanie nr 269: Dotyczy opisu sterylizatora niskotemperaturowego - Załącznik do SIWZ - 2b 41

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania sterylizatora formaldehydowego i postawi wymóg zaoferowania sterylizatora, którego parametry techniczne opisuje poniższa tabela ?

| L.p. | Parametr/Opis sprzętu wymagane parametry | Parametr wymagany | Ilość | Potwierdzenie spełniania wymagań TAK/NIE Szczegółowy opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |  |  |
| 2 | Oferowany model |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) |  |  |  |
| 4 | Sterylizator o pojemności użytkowej komory minimum 136 litrów | TAK | 1 |  |
| 5 | Dwudrzwiowy przelotowy, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |  |
| 6 | Czynnik stosowany do sterylizacji min. 59 % nadtlenek wodoru | TAK |  |  |
| 7 | Naboje z czynnikiem biobójczym w kształcie łzy -dwa rodzaje naboi: na około 15 cykli i na około 4 cykle | TAK | 1 opakowanie startowe |  |
| 8 | Każdy nabój wyposażony w podwójną membranę zabezpieczającą przed ekspozycją na skład naboju | TAK |  |  |
| 9 | Kod kreskowy umieszczony na naboju, uniemożliwiający użycie przeterminowanego naboju | TAK |  |  |
| 10 | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą czynników chemicznych i biologicznych | TAK |  |  |
| 11 | Prostokątna komora z min dwoma ruchomymi pólkami | TAK |  |  |
| 12 | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalna 50 stopni Celsjusza | TAK |  |  |
| 13 | Czas trwania procesu 55 minut | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu | TAK |  |  |
| 15 | Dotykowy panel sterujący kodowany kolorami wyświetlający fazy cyklu i czas pozostały do końca , panel LCD 6" | TAK |  |  |
| 16 | Wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 17 | Własna sprężarka powietrza w obrębie urządzenia | TAK |  |  |
| 18 | Usuwanie czynnika biobójczego z komory poprzez katalizator | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość przejścia w stan czuwania w celu ograniczenia zużycia energii ( do zakończeniu pracy) | TAK |  |  |
| 20 | Całe urządzenia na kółkach | TAK |  |  |
| 21 | Przyłącze sieciowe - możliwość kontrolowania procesu | TAK |  |  |
| 22 | Integracja ze szpitalnymi cysternami obiegu instrumentów | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość zdalnego monitorowania procesu | TAK |  |  |
| 24 | Urządzenie wyposażone w dwa niezależne czujniki ciśnienia | TAK |  |  |
| 25 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | TAK |  |  |
| 26 | W zakresie oferty dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu | TAK |  |  |
| 27 | Potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu (załączyć kopię posiadanych uprawnień) | TAK |  |  |

Uzasadnienie :Proponowane przez nas urządzenie wykorzystuje najnowocześniejszą technologię sterylizacji opartą na gazowej formie 59 % nadtlenku wodoru . Technologia ta jest w pełni bezpieczna dla personelu obsługującego, sterylizowanych narzędzi oraz dla środowiska naturalnego. Niskie koszty eksploatacji oraz oszczędność energii elektrycznej to dwie najważniejsze cechy wyróżniające proponowany przez nas sterylizator spośród urządzeń konkurencyjnych. Biorąc pod uwagę fakt , iż fomnaldehyd został uznany w 2004 roku prze Międzynarodową Agencję Badań nad rakiem w publikacji prasowej numer 153 WHO jako czynnik rakotwórczy dla ludzi i powodujący raka nosowo -gardłowego warto dodać, że na całym świecie odchodzi się od stosowania formaldehydu jako czynnika sterylizującego

Duża komora o pojemności użytkowej 136 litrów pozwala na sterylizację większej ilości instrumentów w jednym cyklu. Prostokątny kształt i ergonomiczne przesuwne półki ułatwiają załadunek. Wysterylizowane narzędzia są gotowe do użytku zaraz po zakończeniu 55 minutowego cyklu.). Dotykowy, łatwy do odczytywania panel sterujący , kodowany przy pomocy kolorów wyświetla fazy cykli i czas pozostały do końca sterylizacji. Zintegrowane z urządzeniem koła pozwalają na łatwe przemieszczanie sterylizatora po podłodze. Możliwość przejścia w stan czuwania w celu ograniczenia zużycia energii ( po zakończeniu pracy ).Warto podkreślić również , że proponowane przez nas urządzenie nie posiada żadnych specjalnych wymogów instalacyjnych ( tylko prąd trójfazowy), może zostać zainstalowane w każdym pomieszczeniu, bez potrzeby uprzedniego technicznego dostosowywania tego pomieszczenia do pracy urządzenia.

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 270: Dotyczy opisu myjni - dezynfektora - przelotowej - Załącznik do SIWZ - 2b 43

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ,którego parametry techniczne opisuje poniższa tabela?

Uzasadnienie: Proponowane przez nas urządzenie jest kompatybilne z myjnią ultradźwiękową. Kompatybilność ta polega na możliwości mycia kosza myjni ultradźwiękowej w myjni dezynfektorze z jednoczesnym zachowaniem funkcji mycia kanałów narzędzi bez konieczności odłączania i wyjmowania narzędzi z kosza. Ponadto urządzenie wyposażone jest w komputerowy system sterowania, który zapewnia ciągłe monitorowanie jakości procesu mycia i dezynfekcji.

| Lp. | Parametr | Brzegowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |
| 2 | Oferowany model | Podać |
| 3 | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) | TAK |
| 4 | Przelotowa, dwudrzwiowa z programem suszenia | TAK |
| 5 | Zasilana i ogrzewana elektrycznie | TAK |
| 6 | Końcowe płukanie wodą demineralizowaną | TAK |
| 7 | Dezynfekcja termiczna | TAK |
| 8 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi. | TAK |
| 9 | Materiał komory, drzwi i obudowy - stal kwasoodporna. | TAK |
| 10 | Drukarka parametrów cyklu. | TAK |
| 11 | Min. trzy pompy detergentu. | TAK |
| 12 | Zintegrowana suszarka. | TAK |
| 13 | Pojemność komory :8 dużych tac DIN o wymiarach 485x250x50 | TAK |
| 14 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |
| 15 | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim. | TAK |
| 16 | Minimum 4 programy mycia-dezynfekcji. | TAK |
| 17 | Komunikaty na wyświetlaczu wyświetlane w postaci komunikatów tekstowych. | TAK |
| 18 | Możliwość mycia kosza myjni ultradźwiękowej z jednoczesnym zachowaniem funkcji mycia kanałów narzędzi bez konieczności odłączania i wyjmowania narzędzi z kosza. | TAK |
| 19 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów. | Tak, załączyć potwierdzenie producenta myjni z listą minimum 3 zestawów środków |
| 20 | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 H2. | Tak |
| 21 | Autoryzacja serwisu oferenta przez producenta myjni. | Tak, załączyć potwierdzenie producenta myjni |
| 22 | Potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu oferenta. | Tak, załączyć kopie posiadanych uprawnień |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |
| 24 | Szkolenie personelu. | Tak |
| 25 | Wózek wsadowy do aparatury anestezjologicznej - po 1 szt. dla każdej myjni. | Tak |
| 26 | Wózek wsadowy do narzędzi endoskopowych - po 1 szt. dla każde] myjni. | Tak |
| 27 | Wózek wsadowy 3 poziomowy do narzędzi chirurgicznych - po 1 szt. dla każdej myjni. | Tak |
| 28 | Taca narzędziowa o wymiarach DIN 1/1 po 8 szt. dla każdej myjni. | Tak |
| 29 | Taca narzędziowa DIN ½ lub po 16 szt. dla każdej myjni. | Tak |
| 30 | Wózek za/rozładowczy transportowy uniwersalny - po 1 szt. dla każdej myjni | Tak, |
| 31 | Gwarancja jakości 24 miesiące. | Tak, podać |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 271: Dotyczy opisu suszarki do elementów aparatury anestezjologicznej t narzędzi Załącznik do SIWZ - 2b 44

Czy Zamawiający dopuści suszarkę, której parametry techniczne opisuje poniższa tabela?

Uzasadnienie : Konstrukcja proponowanej przez nas suszarki umożliwia ergonomiczny proces załadunku. Jej pojemność jest duża, obejmuje 12 przewodów anestezjologicznych oraz 6 worków respiratorów. Suszarka posiada ponadto 4 półki na kosze na suszenie innych przedmiotów. Może ona być także wykorzystywana do podgrzewania osprzętu anestezjologicznego. Dymne drzwi ułatwiają obserwację suszonego sprzętu. Optymalna izolacja termiczna zapewnia stałą, jednolitą temperaturę podczas suszenia, suszone przedmioty są zabezpieczone przed powtórnym zakażeniem dzięki filtrowi elektrostatycznemu wychwytującego 99,99% wszystkich cząsteczek.

| L.p. | Parametr | Brzegowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |
| 2 | Oferowany model | Podać |
| 3 | Rok produkcji 2010 (urządzenie fabrycznie nowe) | TAK |
| 4 | Suszenie i ogrzewanie osprzętu anestezjologicznego | TAK |
| 5 | Drzwi pojedyncze, prawo- albo lewostronne | TAK |
| 6 | Elektroniczne sterowanie temperaturą i czasem suszenia. | TAK |
| 7 | Skuteczny filtr elektrostatyczny do oczyszczania przepływającego powietrza. | TAK |
| 8 | Skuteczna izolacja termiczna zapewnia stałą temperaturę w suszarce. | TAK |
| 9 | Szklane drzwi umożliwiają przegląd suszonego sprzętu. | TAK |
| 10 | Montaż na ścianie albo na postumencie. | TAK |
| 11 | Pojemność: | TAK |
| 12 | - 2 ciągi po na 6 węży anestezjologicznych każdy, | TAK |
| 13 | - uchwyty na 6 worków respiratorów, | TAK |
| 14 | - 4 półki na kosze na instrumenty | TAK |
| 15 | Wymiary: | TAK |
| 16 | - wysokość 160cm bez postumentu, 180 cm z postumentem | TAK |
| 17 | - szerokość 60 cm | TAK |
| 18 | - głębokość 40 cm | TAK |
| 19 | Temperatura 50°C | TAK |
| 20 | Nastawialne czasy suszenia | TAK |
| 21 | Wysokowydajny wentylator | TAK |
| 22 | Pobór mocy 1400 W | TAK |
| 23 | Bezpieczniki 10A | TAK |
| 24 | Gwarancja jakości 24 miesiące. | Tak, podać |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak |
| 26 | Szkolenie personelu. | Tak |

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sprzętu i urządzeń medycznych Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawiony wyżej opis uwzględnia w większości inne, nieporównywalne parametry techniczne. W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej urządzenia.

Pytanie nr 272: Dotyczy opisu dystrybutora do papieru toaletowego - Załącznik do SIWZ - 2b 55

Czy Zamawiający dopuści podajnik papieru o szerokości 28 cm mieszczący rolkę o średnicy 26cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 273: Dotyczy opisu stacji uzdatniania wody - Załącznik do SIWZ - 2b 56

Celem przygotowania dokładnie dobranej parametrami oferty zwracamy się z prośbą o podanie jakie zapotrzebowanie wody zmiękczonej przewidziane jest do myjni dezynfektorów, przy jakiej temperaturze wody surowej podana jest wydajność odwróconej osmozy oraz z uwagi na zastosowany filtr odżelazający prosimy o podanie parametrów wody surowej, oraz informacji na temat zastosowanego typu odżelaziacza.

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 3.6 SIWZ - w przypadku urządzeń wymagających przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace niezbędne do przekazania urządzenia do eksploatacji, określone w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej.

Pytanie nr 274: Dotyczy opisu pralki - Załącznik do SIWZ - 2b 65

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach: kolor biały, głębokość 59 cm, prędkość wirowania: 1000 obrotów/min ,sterowanie elektroniczne ,automatyka wagowa , wsad: 6 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika 2b/9 Krzesło z oparciem na kółkach

Pytanie nr 275: Chcecie Państwo krzesło na kółkach z jednoczesnym zastosowaniem obręczy na nogi tzn. ring base. Informujemy, że żaden w Polsce producent nie jest w stanie zaoferować Państwu krzesła w podanej konfiguracji, ponieważ nie istnieje. Wynika to z przepisów BHP w miejscu pracy. Krzesło z ring base jest krzesłem wysokim, osoba siedząca na takim krześle nie dotyka nogami podłoża, zatem takie krzesło może być sprzedane jedynie ze stopkami.

1)Czy rezygnujecie Państwo z kółek na rzecz stopek, czy rezygnujecie Państwo z obręczy do opierania nóg na rzecz kółek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zgodne z przepisami BHP.

Dotyczy Załącznika 2b/16 Sterylizator parowy przelotowy 1 JW

Pytanie nr 276: Czy wystarczające będzie aby tylko orurowanie parowe było wykonane ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 277: Czy Zamawiający dopuści ręcznie otwierane/zamykane drzwi z automatycznym ryglowaniem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 278: Czy Zamawiający dopuści drzwi uchylne a nie przesuwne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Załącznika 2b/17 Sterylizator narowy przelotowy 6 JW

Pytanie nr 279: Czy Zamawiający dopuści aby tylko orurowanie parowe było wykonane ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 280: W punktach 37.1 i 37.3 Zamawiający opisuje wózki wsadowe do .sterylizatora. Czy wystarczające będzie dostarczenie jednego wózka wsadowego do sterylizatora spełniającego wymogi dwóch ww. punktów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy załącznika 2b/19 Stół roboczy z szafką

Pytanie nr 281: Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu roboczego wykonaną ze stali kwasoodpornej tak jak pozostałe elementy tego zestawu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 2 b/20 Umywalka do rąk

Pytanie nr 282: Czy Zamawiający dopuści umywalkę o wymiarach 600x 450x 200 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy załącznika 2b/21 Stelaż do worków foliowych

Pytanie nr 283: Czy Zamawiający dopuści stelaż do worków z dwoma kółkami zamiast z czterema? Uzasadnienie: stelaż z dwoma kółkami jest łatwiejszy w prowadzeniu niż z czterema.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 284: Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach szer 42 x gł 50 x wys 90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285: Czy Zamawiający dopuści stelaż z uchwytem do prowadzenia?

Uzasadnienie: stelaż z uchwytem ułatwia jego prowadzenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 286: Czy stelaż powinien mieć mechanizm podnoszenia pokrywy wykonany bez użycia części rozłącznych tj. śrubek, nakrętek itp?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 287: Czy stelaż powinien umożliwiać blokowanie pokrywy w położeniu górnym bez użycia rąk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy załącznika 2b/40 Zlew ze stali kwasoodpornej z kratą

Pytanie nr 288: Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach 490x390x245 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy załącznika 2b/46 Meble ze stali kwasoodpornej

Pytanie nr 289: Czy Ip 5: cztery półki odnoszą się do szafy wiszącej czy szafy stojącej? czy blat roboczy jest częścią stołu -lp 7 czy też jest niezależnym meblem?

Odpowiedź: Wykonawca winien opierać się na załączonym do SIWZ projekcie technologicznym oraz pomiarach z natury podczas wizji lokalnej, zgodnie z pkt 3.6 SIWZ.

Dotyczy załącznika 2b/49 Wózek do przewożenia materiałów sterylnych

Pytanie nr 290: Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 77 x 67x115 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy załącznika 2c/41 ssak operacyjny

Pytanie nr 291: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka bez uchwytu do montażu ssaka na szynie? W praktyce mając do dyspozycji ssak operacyjny na wózku, stosunkowo ciężki, nie stosuje się takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika 2c/77 sterylizator parowy z demineralizatorem

Pytanie nr 292: Czy wymagany sterylizator ma być przelotowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 293: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności ok. 70l (co jest dostosowane do 1 JWS)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 294: Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów komory +40mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 295: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w drukarkę drukującą parametry procesu w postaci graficznej i numerycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część III – Wyposażenie bloku rehabilitacyjnego „A”

Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 51 szt.:

Pytanie nr 296: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 297: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego długość całkowita wraz z krążkami odbojowymi wynosi 2160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 298: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji od 430mm do 855mm? Oferowany parametr jest wyższy niż wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 299: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z trwałego i odpornego na uderzenia polietylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 300: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne składane wzdłuż ramy łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, uchwyty z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 301: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcje Trendelemburga i anty-Trendelemburga 14º, realizowane elektrycznie z pilota (anty-Trendelemburga) oraz z panelu centralnego (Trendelemburga)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 302: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu uda do 27º?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 303: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia do 20º?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej – 3 szt.

Pytanie nr 304: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 305: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego długość całkowita wraz z krążkami odbojowymi wynosi 2190mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 306: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z trwałego i odpornego na uderzenia polietylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 307: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne składane wzdłuż ramy łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, uchwyty z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 308: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 309: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu oparcia palców do 70º?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 310: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu uda do 30º?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 311: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcje Trendelemburga i anty-Trendelemburga 17º?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/4 - meble metalowe

Pytanie nr 312: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie posadowienia szaf na nóżkach z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/8 - wieszak na worki

Pytanie nr 313: Czy Zamawiający dopuści zbieracz wyposażony w półkę prętowa lub ażurowa ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/9 - łóżko szpitalne wielofunkcyjne

Pytanie nr 314: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne o szerokości całkowitej wynoszącej 965mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 315: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne o długości całkowitej wynoszącej 2160mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 316: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne z regulacją wysokości w zakresie 430-805mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 317: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne z regulacją segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 318: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-700 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 319: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-37°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 320: Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne-rehabilitacyjne z nośnością wynoszącą 170kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/10 - łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej

Pytanie nr 321: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 970mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 322: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2280mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 323: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 465-865mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 324: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu podudzia realizowaną za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 325: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-750?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 326: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją Trendelenburga w zakresie 0-15° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/12 - szafka przyłóżkową mobilna z blatem bocznym

Pytanie nr 327: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520x450mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 328: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o całkowitej wysokości 800mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 329: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o całkowitej szerokości 460mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 330: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o całkowitej głębokości 450mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 331: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy blat boczny który nie jest wspomagany sprężyną gazową, z ustawieniem kąta przechyłu realizowany za pomocą pokręteł dociskowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 332: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w jedną szufladę wysuwaną dwustronnie oraz jedna półkę, dodatkowo posiadającą pod półką kosz na buty pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Załącznik 2c/14 – ławka szatniowa

Pytanie nr 333: Czy Zamawiający o głębokości 355 bez regulacji wysokości stopek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/16 fotel z podłokietnikami

Pytanie nr 334: Czy Zamawiający dopuści fotel z podłokietnikami o wymiarach:

-wys. oparcia pleców- 550-590 mm

-szer. siedziska- 395 mm

-gł. siedziska- 420 mm

-wys. podłokietnika- 195 mm

-regulacja wysokości fotela w zakresie 950-1140 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/17 fotel bez podłokietników

Pytanie nr 335: Czy Zamawiający dopuści fotel bez podłokietników o wymiarach:

-wys. oparcia pleców- 550-590 mm

-szer. siedziska- 395 mm

-gł. siedziska- 420mm

-regulacja wysokości fotela w zakresie 950-1140mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/18 – Taboret obrotowy chirurgiczny

Pytanie nr 336: Czy Zamawiający wyraża zgodę na taborety z pneumatyczną regulacją wysokości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 337: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie siedziska ze spienionego twardego poliuretanu, czyli z materiału, z którego wykonywane są obłożenia stołów operacyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/22 wózek do mycia chorych:

Pytanie nr 338: Czy Zamawiający dopuści wózek do mycia chorych którego długość całkowita wynosi 2020 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 339: Czy Zamawiający dopuści wózek do mycia chorych o zakresie zakres regulacji wysokości wynosi 780-1200mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 340: Czy Zamawiający dopuści wózek do mycia chorych bez możliwości ustawienia pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 341: Czy Zamawiający dopuści wózek do mycia chorych o nośności 110kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/25 – wieszak na worki

Pytanie nr 342: Czy Zamawiający dopuści zbieracz wyposażony w półke prętowa lub ażurowa ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Załącznik nr 2c/25 dotyczy wózka do brudnej bielizny. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/27 – stolik Mayo

Pytanie nr 343: Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo, w którym podnoszenie blatu jest realizowanie poprzez pompowanie przycisku nożnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/31 – fotel do pobierania krwi

Pytanie nr 344: Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości 710 mm, szerokości 730 mm i wysokości całkowitej 1150 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/32 – Mechaniczny stół zabiegowo-operacyjny

Pytanie nr 345: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół od długości 2275 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 346: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 675 mm do 1136 mm? Jest to parametr pokrywający oczekiwany zakres.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 347: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie -40º do +90º? Jest to parametr pokrywający oczekiwany zakres.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 348: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu z regulacja podgłówka w zakresie -90° do+ 50°? Jest to parametr pokrywający oczekiwany zakres.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 349: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w zakresie -20° do +20°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 350: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją pilotem i z panelu umieszczonego na kolumnie nośnej stołu przez układ:

1. elektrohydrauliczny funkcji:

- zmiana wysokości, przechyły wzdłużne i boczne,

- blokada kół, regulacja oparcia pleców, wygięcia ławeczki nerkowej (flex) poziomowanie blatu

- regulacja podnóżka

2. elektryczny:

- przesuw wzdłużny blatu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 351: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z panelem sterującym na kolumnie stołu bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego wyświetlającego realizowane funkcje i ułatwiający sterowanie funkcjami stołu. Pilot oferowanego stołu jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD zapewniający wymagane informacje.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 352: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z pilotem przewodowym z kablem o mniejszej niż wymagana długości? Kabel o długości 3,5 m nawet przy maksymalnie podniesionym stole na wymaganą przez Zamawiającego wysokość i zaczepieniu pilota na szynie bocznej będzie leżał na podłodze utrudniając pracę zespołowi chirurgicznemu,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 353: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu na 4pojedynczych kołach blokowanych za pomocą pilota i panelu sterującego? Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie zmniejsza funkcjonalności stołu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 354: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez piątego koła? Konstrukcja oferowanego stołu oraz sposób mocowania kół umożliwia bezproblemowe manewrowanie stołem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Załącznik 2c/41 - ssak

Pytanie nr 355: Czy Zamawiający dopuści ssak ze stelażem jezdnym z szyną i dwoma uchwytami do wieszania stoi natomiast bez uchwytów do wieszania słoi na ssaku? Chcielibyśmy nadmienić, iż szyna na stelażu przystosowana jest do mocowania min. 4 zbiorników jednocześnie, co podkreśla funkcjonalność i walory użytkowe ssaka.

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 356: Czy Zamawiający dopuści ssak bez uchwytu do montażu na szynie (po zdjęciu z wózka)?

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 357: Czy Zamawiający dopuści ssak bez filtrów hydrofobowych? W proponowanych ssakach nie ma potrzeby stosowania tego rodzaju filtrów. Wystarczającą i w pełni zabezpieczającą ochroną jest stosowany jedynie filtr przeciwbakteryjny.

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 358: Czy Zamawiający dopuści filtry bakteryjne jednorazowe? Zastosowanie filtrów jednorazowych daje większe bezpieczeństwo i ochronę przeciw bakteryjną.

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 359: W związku z tym, iż konstrukcja ssaka, w tym zalecenia producenta nie wymagają stosowania filtrów przeciwbakteryjnych na wylocie powietrza, czy Zamawiający dopuści ssak, w którym używane są jedynie filtry przeciwbakteryjne umiejscowione pomiędzy pompą a zbiornikiem na wydzieliny?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 360: Prosimy o potwierdzenie czy przełącznik nożny trybu pracy ssaka, to włącznik/wyłącznik pracy ssaka?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 2c/44 - centralna stacja monitorowania

Pytanie nr 361: Czy Zamawiający wymaga podłączenia kardiomonitorów do stacji centralnego monitorowania w sposób przewodowy czy bezprzewodowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Zadanie 2c/45 Zestaw monitorujący przyłóżkowy

Pytanie nr 362: Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy wyposażony w czytelny ekran LCD TFT o przekątnej 8.4"? Ekran wspomnianej wielkości pozwala na wystarczająco czytelną prezentacje monitorowanych parametrów przy łóżku pacjenta i jednocześnie umożliwia oszczędność przestrzeni szpitalnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 363: Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy wyposażony w ekran LCD TFT o rozdzielczości 640x480 pikseli, co zapewnia bardzo dobrą czytelność wyświetlanych parametrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 364: Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przylóżkowy umożliwiający prezentację 4 kanałów dynamicznych przy łóżku pacjenta i prezentację pełnych parametrów (w czasie rzeczywistym lub z pamięci systemowej) na ekranie stacji centralnego monitorowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 365: Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści monitorowanie i analizę trendów w stacji centralnej, do której podłączone są monitory przyłóżkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 366: Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy niewyposażony w kalkulator leków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 367: Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych, alarmów i zdarzeń z okresu 96 godzin w stacji centralnej, do której podłączone są, monitory przyłóżkowe oraz 5-godzinną pamięć trendów tabelarycznych i alarmów w monitorze przyłóżkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 368: Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy, w którym wymianę akumulatora przeprowadzić powinien wykwalifikowany personel serwisowy? Akumulator odznacza się długą żywotnością, co przy użytkowaniu przyłóżkowym pozwoli na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany. Dodatkowo monitor charakteryzuje się wysokimi parametrami szczelności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 369: Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy wyposażony w ekran dotykowy -bez pokręteł i przycisków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 370: Pomiar EKG - punkt 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy o pomiarze częstości pracy serca w zakresie od 25 do 350 B/min? Przesunięcie dolnej granicy pomiaru o 5 uderzeń ma znikome zastosowanie praktyczne,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 371: Pomiar EKG - punkt 3. Czy Zamawiający dopuści monitorowanie i analizę odcinka ST w stacji centralnej, do której podłączone są monitory przyłóżkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 372: Pomiar EKG - punkt 4. Czy Zamawiający dopuści monitorowanie i analizę arytmii w stacji centralnej, do której podłączane są monitory przyłóżkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 373: Pomiar EKG - punkt 5. Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami arytmii z okresu 96 godzin w stacji centralnej, do której podłączone są monitory przyłózkowe oraz 5-godzinną pamięć trendów tabelarycznych i alarmów w monitorze przyłóżkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 374: Pomiar EKG - punkt 6. Czy Zamawiający dopuści ustawianie granic alarmowych odchylenia odcinka ST w stacji centralnej, do której podłączone są monitory przyłózkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 375: Pomiar ciśnienia - punkt 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor przyłóżkowy umożliwiający automatyczny nieinwazyjny pomiar ciśnienia w interwałach czasowych 1,2,3, 5, 10, 15, 30 i 60 min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 376: Opis - punkt 9 i 11, pomiar EKG - punkt 3,4, 5,6. Czy Zamawiający dopuści monitorowanie i analizę wymienionych parametrów w stacji centralnej, do której podłączone są monitory przyłóżkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/80 chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa:

Pytanie nr 377: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z zamrażalnikiem podblatową o długości 59,6 cm i wysokości 81,9 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/82 szafa chłodnicza;

Pytanie nr 378: Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą o długości 1430mm, szerokości 830mm, wysokości 2150mm oraz pojemności 1427L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafa garderobiana metalowa - 1 szt, wg załącznika 2c/2

Pytanie nr 379: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne szafy wynoszące szerokość 800mm głębokość 490mm, wysokość 1800mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafa garderobiana dwudzielna zamykana typu L - 70 szt. wg załącznika 2c/3

Pytanie nr 380: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalę bez cokołu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 381: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę z zamkiem cylindrycznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Szafka przy łóżkowa mobilna z regulowanym blatem bocznym - 54 szt. wg zał. 2c/12

Pytanie nr 382: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (54 szt.) bez ograniczników?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 383: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (54 szt) z blatem bocznym o wymiarach 590 x 345 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 384: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (54 szt.) wyposażoną w jedną szufladę oraz jedną szafeczkę zamykana na drzwiczki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 385: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (54 szt.) bez uchwytów na ręczniki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 386: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (54 szt.) o wysokości 860 mm, szerokości 510 mm. głębokości 400 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Taboret obrotowy - 64 szt. wg załącznika 2c/13

Pytanie nr 387: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z śrubową regulacją wysokości siedziska w zakresie 490 do 660 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ławka szatniowa 9 szt, wg załącznika 2c/14

Pytanie nr 388: Poz. 54. Pytanie   Czy Zamawiający dopuści ławkę o głębokości zewnętrznej 353 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Taboret obrotowy chirurgiczny 9 szt wg załącznika 2c/18

Pytanie nr 389: Czy Zamawiający dopuszcza aby wysokość siedziska regulowana była w zakresie od 460 do 600mm przy pomocy sprężyny gazowej co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Materac rehabilitacyjny -10 szt. wg załącznika 2c/73

Pytanie nr 390: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac rehabilitacyjny o wysokości 4 cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego, co nie pogorszy walorów użytkowych wyrobu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 391: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji z 24 miesięcy wymaganych w SIWZ na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Regał stacjonarny - 20 szt, wg załącznika 2c/86

Pytanie nr 392: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał stacjonarny o długości 1000 mm, głębokości 500 mm, wysokości 1800 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Stół do badań EKG - 2 szt. wg załącznika 2c/30

Pytanie nr 393: Czy Zamawiajmy dopuści do zaoferowania stół do badań EKG z ręczną regulacją podgłówka w zakresie do 30 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 394: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań EKG o długości 1840 mm, szerokości 680 mm, wysokości 650 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Fotel do pobierania krwi - 1 szt, wg załącznika 2c/31

Pytanie nr 395: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobierania krwi o całkowitej szerokości 890 mm, głębokości 805 mm, wysokości 825 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Mechaniczny stół zabiegowo-operacyjny -1 szt. wg załącznika 2c/32

Pytanie nr 396: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od -45 stopni do + 85 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego, co nic pogorszy walorów użytkowych wyrobu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 397: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z regulacją przechyłów wzdłużnych pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ± 40 stopni? Parametr ten jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 398: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z mechaniczna blokadą kół uruchamianą dźwignią nożną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 399: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoi zabiegowo-operacyjny z ręczną regulacją oparcia pleców, ławeczki nerkowej, przesuwu wzdłużnego blatu i blokadą kół?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 400: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowo- operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu regulowanym w sposób elektrohydrauliczny a nie elektryczny, co nie ma znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 401: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny bez 5 koła kierunkowego jednak posiadającego funkcję kierunkowej jazdy na wprost?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 402: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z mechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 403: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z pilotem oraz panelem na kolumnie stołu bez ekranu ciekłokrystalicznego wyświetlającego realizowane funkcje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 404: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny na podstawie jezdnej z czterema pojedynczymi kołami wbudowanymi w podstawę nie wystającymi poza jej obrys, blokowanymi mechanicznie za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 405: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny z podstawą lekko uniesioną jednak bez możliwości wsunięcie pod nią nóg operatora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 406: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo-operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Stolik hydrauliczny- 9 szt. wg załącznika 2c/27

Pytanie nr 407: Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne stolika hydraulicznego wynoszące szerokość 440mm, długość 740mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 408: Czy Zamawiający dopuszcza aby koła posiadały średnicę 80mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek zabiegowo- opatrunkowy- 10 szt wg załącznika 2c/26

Pytanie nr 409: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o konstrukcji wykonanej z blachy nierdzewnej pojedynczej z elementami pokrytymi lakierem proszkowym zapewniającym odpowiednią twardość i gładkość powierzchni? Stal nierdzewna posiada znacznie lepsze parametry użytkowe oraz trwałość niż ocynkowana blacha stalowa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 410: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez wypełnienia izolacyjnego o konstrukcji plastra miodu? Oferowana konstrukcja jest wystarczająco sztywna i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wzmocnienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 411: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z szufladami o wysokości frontu

170 mm? Proponowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 412: Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne wózka wynoszące 715mm x 720mm x 985mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 413: Czy Zamawiający dopuszcza nadstawkę na drobny sprzęt w konfiguracji 4 i 5 pojemników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 414: Czy Zamawiający dopuszcza aby półka wewnętrzna wykonana była z blachy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 415: Czy Zamawiający dopuszcza aby kąt otwarcia drzwi w wózku wynosił 110 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 416: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez wgłębień pod uchwytami; uchwyty są odpowiedniej wielkości przez co nie jest konieczne wykonywanie specjalnych wgłębień.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 417: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z blatem ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 418: Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający uchwyt do przetaczania z przodu wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 419: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez gniazd montażowych w lewej ściance? Oferowana konstrukcja wózka umożliwia bezproblemowe montowanie dodatkowego osprzętu i nie ma konieczności stosowania gniazd montażowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 420: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z 4 kołami skrętnymi antystatycznymi jednorolkowymi (pojedynczymi)? Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 421: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z odbojnikami w kształcie koła zamontowanymi na kolami jezdnymi? Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek do brudnej bielizny- 4 szt. wg załącznika 2c/25

Pytanie nr 422: Czy Zamawiający dopuszcza aby wózek posiadał dolną półkę wykonaną z prętów metalowych zamiast z tworzywa ABS co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego w specyfikacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 423: Czy Zamawiający dopuszcza aby wózek posiadał uchwyty do mocowania worków ze stali nierdzewnej, co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego w specyfikacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 424: Czy Zamawiający dopuszcza aby pokrywa wózka nie pełniła jednocześnie funkcji zderzaka, jeżeli zastosowane będą zderzaki w formie kółek nad kołami jezdnymi wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 425: Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wózka wynoszące szerokość 415mm, głębokość 446mm, wysokość 1050mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek do rozwożenia leków - 4 szt. wg załącznika 2c/24

Pytanie nr 426: Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o długości 720 mm, szerokości 426 mm, wysokości 835 mm z czterema przenośnymi tackami i jedną miską tworzywową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek do transportu chorych - 2 szt. wg załącznika 2c/23

Pytanie nr 427: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o szerokości całkowitej 730 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 428: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-60°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 429: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacja hydrauliczną (mechanizm nie jest schowany pod osłoną)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 430: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 431: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi ze stali węglowej, chromowanymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 432: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez obudowy podwozia z ABS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 433: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z Trendelenburgiem 20° i anty-Trendelenburgiem 12°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wózek do mycia chorych - 3 szt. wg załącznika 2c/22

Pytanie nr 434: Czy Zamawiający dopuści wózek do mycia chorych bez regulacji Trendelenburga i anty- Trendelenburga co w przypadku takiego wyrobu jest funkcją niepotrzebną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 435: Czy Zamawiający dopuści wózek o zewnętrznych wymiarach wynoszących długość 2100mm., szerokość 800mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 436: Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości wózka w zakresie od 500mm do 900
mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/58, Podgrzewacz do borowiny.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby podgrzewacz był przeznaczony do podgrzewania plastrów borowinowych posiadający obieg powietrza wymuszony, temperaturę eksploatacji wewnątrz komory max. od 50oC z czasem rozgrzewania bez wsadu do temp. 500C komory max. 10 minut, mieszający min. 14 plastrów borowinowych o wymiarach min.550 mm x 335 mm x 480 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Stolik pod aparaturę II- 5 szt wg załącznik 2c/21

Pytanie nr 437: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne stolika wynoszące szerokość
1070mm, głębokość 765 mm, wysokość 880 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 438: Czy Zamawiający dopuści koła jezdne w wózku o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Stolik pod aparaturę I- 6 szt. wg załącznik 2c/20

Pytanie nr 439: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne stolika wynoszące szerokość 820mm, głębokość 765 mm, wysokość 880mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne wielofunkcyjne- rehabilitacyjne - 51 szt. wg załącznika 2c/9

Pytanie nr 440: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) o szerokości całkowitej 950 mm oraz szerokości wraz z barierkami bocznymi 1080 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 441: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt,) o długości całkowitej 2140 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 442: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) z regulacją wysokości w zakresie 430-810 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 443: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) ze szczytami wykonanymi z chromowanych metalowych rur, wypełnionych płytą laminatową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 444: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, wykonanymi ze stali węglowej, lakierowano-chromowanymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 445: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) z regulacja segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 446: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) bez centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 447: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (51 szt.) z kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej -3 szt wg załącznika 2c/10

Pytanie nr 448: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) o szerokości całkowitej 1030 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 449: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) o długości całkowitej 2180 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 450: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) z regulacją wysokości w zakresie 370-820 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 451: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) na dwóch cylindrycznych
kolumnach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 452: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) bez osłony podwozia z ABS? Konstrukcja proponowanego łóżka nie wymaga tego typu rozwiązania, gdyż wszelkie kable, itp. są ukryte i nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 453: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) bez możliwości najazdu ramienia C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 454: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) ze szczytami wykonanymi ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym, w którym słupki pionowe zintegrowane są z leżem, a wyjmowane jest wypełnienie szczytów? Wypełnienie szczytów może służyć jako deska reanimacyjna.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 455: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) z poręczami bocznymi aluminiowymi, składanymi na ramę leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 456: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) z regulacją segmentu oparcia pleców 0-70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 457: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (3 szt.) bez sterowania nożnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Chłodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa — wg. załącznika 2c/60

Pytanie nr 458: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o następujących parametrach:

- wewnątrz 3 półki -pojemność 150l

- wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym

- o wymiarach (szer. x gł, x wys.) 550x610x885mm

powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Chłodziarka laboratoryjno-medyczna jednoskrzydłowa - wg. załącznika 2c/61

Pytanie nr 459: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o następujących parametrach:

- pojemność 195 I

- wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym

- o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 595x610x1075mm

powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Chłodziarka z zamrażalnikiem duża - wg załącznika 2c/79

Pytanie nr 460: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o następujących parametrach:

- o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 610x600x1850mm

- pojemność chłodziarki 225 l, pojemność zamrażarki 87 I

- zdolność zamrażania 4kg/24h

- czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24h powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Chłodziarka z zamrażalnikiem podblatowa - wg załącznika 2c/80

Pytanie nr 461: Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o następujących parametrach:

- o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600x550x850mm

- pojemność chłodziarki 120l, pojemność zamrażarki 18 I

- czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 11 h

powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafa chłodnicza - załącznik 2c/82

Pytanie nr 462: Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą o następujących parametrach:

- o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1435x865x2010 mm -pojemność 1365 l

- zakres temperatur 0 do 15 powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Witryna chłodnicza czterostronnie przeszklona - załącznik 2c/83

Pytanie nr 463: Czy zamawiający dopuści witrynę o następujących parametrach:

- o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 945x820x1330mm

powyższe parametry są parametrami lepszymi od opisanych w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik  2c /2 – szafa garderobiana metalowa

Pytanie nr 464: Czy Zamawiający dopuści szafę na nóżkach o wysokości 140 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 465: Czy Zamawiający dopuści szafę z 2 segmentami o wysokości 1800 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 466: Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 800 mm, głębokości 490 mm i wysokości 1940 mm wraz z nóżkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/3 – szafa garderobiana dwudzielna zamykana typu L

Pytanie nr 467: Czy Zamawiający dopuści szafy na cokole 40 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 468: Czy Zamawiający dopuści szafy posiadające otwory wentylacyjne w wieńcu górnym i dolnym? W przypadku ustawienia szaf w jednym rzędzie, otwory wentylacyjne na ścianach nie będą spełniały swojej roli.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 469: W punkcie 6 Zamawiający wymaga zamka na monetę. Czy zamek ten ma być na monetę zwrotną czy bezzwrotną?

Odpowiedź: Zamek ten ma być na monetę zwrotną.

Załącznik 2c/28– stół do masażu

Pytanie nr 470: Czy Zamawiający dopuści stół z regulacja 690 – 890 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/30 – stół do badań EKG

Pytanie nr 471: Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 1940 x 700 mm oraz regulowanej skokowo wysokości w zakresie 580 – 830 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 472: Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka do 55 stopni, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/42 - Przewoźny zestaw reanimacyjny

Pytanie nr 473: Czy Zamawiający wymaga butli stalowej czy aluminiowej?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 474: Prosimy o doprecyzowanie

- Rękawiczki – ile sztuk, pudrowane czy niepudrowane, nitrylowe czy winylowe?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 475: Prosimy o doprecyzowanie

- Kleszcze Magilla – dla dorosłych czy dla dzieci?

Odpowiedź: Dla dorosłych.

Pytanie nr 476: Czy Zamawiający dopuści płyn do dezynfekcji o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 477: Czy Zamawiający dopuści zamiast plastrów poinfekcyjnych przylepiec z opatrunkiem

10cm x 6cm?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik 2c/30 Stół do badan EKG

Pytanie nr 478: dot. L.p. 3

Czy Zamawiający dopuści stół o ręcznej regulacji podgłówka do 30o?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 479: dot L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 1840mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 480: dot. L.p. 5

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 680 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 481: dot. L.p. 6

Czy Zamawiający dopuści stół o wysokości szerokości 650 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/46 Diatermia krótkofalowa

Pytanie nr 482: dot. L.p. 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię o mocy wyjściowej: dostrojenie w zakresie 0-200 W w emisji ciągłej, 0-400 W w emisji pulsacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 483: dot. L.p. 5

Czy Zamawiający dopuści diatermię o poborze mocy 700 VA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 484: dot. L.p. 6

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w 2 elektrody dyskowe 140 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 485: dot. L.p. 8

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w wyświetlacz LCD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 486: dot. L.p. 9

Czy Zamawiający dopuści diatermię nie wyposażoną w bank gotowych programów terapeutycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 487: dot. L.p. 10

Czy Zamawiający dopuści diatermie nie wyposażoną w encyklopedię?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 488: dot. L.p. 11

Czy Zamawiający dopuści diatermię nie wyposażoną w archiwum?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/49	Aparat do elektroterapii i laseroterapii

Pytanie nr 489: dot. L.p. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z sondą laserową IR 150/820 nm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Załącznik 2c/50 Dwukanałowy elektrostymulator

Pytanie nr 490:

Czy oferowany aparat zgodnie z L.p. 1 ma posiadać HV-terapię wysokonapięciową?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 491: Czy oferowany aparat zgodnie z L.p. 2 ma być wyposażony w głowicę ultradźwiękową o powierzchni 5 cm2? W kolumnie „Parametry wymagane” nie ma zapisu „Tak lub tak, podać”.

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie na rynku występują dwa modele aparatów. Model nr 1 – posiada wszystkie wymagane parametry lecz nie posiada głowicy ultradźwiękowej. Model nr 2 – posiada głowicę ultradźwiękową lecz nie posiada HV stymulacji wysokonapięciowej.

Załącznik 2c/52	Dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej Vacuum

Pytanie nr 492: dot. L.p. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat o pracy pulsacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 493: dot. L.p. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o regulacji od 15 do 90 impulsów na minutę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Załącznik 2c/62	Kabina do ćwiczeń i zawieszeń

Pytanie nr 494: dot. L.p. 3

Czy Zamawiający dopuści kabinę o długości 2350 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 495: dot. L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści kabinę o szerokości 700mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 496: dot. L.p. 17

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny do kabiny o wymiarach dł.x szer. 1950 x 680 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 497: dot. L.p.18

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z regulacją zagłówka w granicach od -60o do +35o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/63	 Stół pionizacyjny

Pytanie nr 498: dot L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 1900 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 499: dot. L.p. 6

Czy Zamawiający dopuści stół o wysokości 720 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 500: Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji kąta nachylenia leżyska do 88o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/64	 Stół do trakcji

Pytanie nr 501: dot. L.p. 2

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokością za pomocą pilota ręcznego w zakresie od 420 do 950 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 502: dot. L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leżyska 1900 x 700 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/69	Tor do nauki chodzenia

Pytanie nr 503: dot. L.p. 3

Czy Zamawiający dopuści tor o długości 3000 mm ( prawdopodobnie pomyłkowo wpisano szerokość )?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 504: dot. L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści tor szerokości 600 mm ( prawdopodobnie pomyłkowo wpisano głębokość )?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 505: dot. L.p. 7

Czy Zamawiający dopuści tor z regulacją wysokości poręczy w zakresie od 630 mm do 1150 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 506: dot. L.p. 8

Czy Zamawiający dopuści tor z regulacją rozstawu poręczy w zakresie od 350 mm do 750 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/70	Schody rehabilitacyjne

Pytanie nr 507: dot. L.p. 4

Czy Zamawiający dopuści schody o długości 3300 mm ( prawdopodobnie pomyłkowo wpisano szerokość )?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 508: dot. L.p. 7

Czy Zamawiający dopuści schody o szerokości 800 mm (prawdopodobnie pomyłkowo wpisano głębokość )?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 509: dot. L.p. 8

Czy Zamawiający dopuści schody o wysokości 500 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 510: dot. L.p. 9

Czy Zamawiający dopuści schody o następujących parametrach I ciągu stopni?

Wysokość: 100 mm

Głębokość: 330 mm

Szerokość: 750 mm

Ilość stopni: 5

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 511: dot. L.p. 10

Czy Zamawiający dopuści schody o następujących parametrach II ciągu stopni?

Wysokość: 160 mm

Głębokość: 330 mm

Szerokość: 750 mm

Ilość stopni: 3

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 512: dot. L.p. 11

Czy Zamawiający dopuści schody o następujących parametrach podestu?

Długość: 800 mm

Szerokość: 750 mm

Wysokość: 500 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Załącznik 2c/71	Ławka wielopozycyjna

Pytanie nr 513: dot. L.p. 8

Czy długość ławki ma wynosić 1000 mm czy 2000 mm?

Odpowiedź: Tak – 1000mm.

Pytanie nr 514: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy z demineralizatorem o następujących wymiarach komory sterylizatora 384 x 760 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza..

Pozycja 2c/28 Stół do masażu

Pytanie nr 515: Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o skokowej regulacji wysokości w zakresie 69-89 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 516: Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z blatem podnoszonym w zakresie 0 do 55º?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2c/40 Echokardiograf z Dopplerem

Pytanie nr 517: LP. 2 ponieważ Zamawiający nie wymaga sondy ołówkowej czy dopuści aparat nie wyposażony w taki port a z możliwością wyposażenia w momencie dokupienia sondy ołówkowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 518: LP. 5 Aplipure to nazwa własna firmy Toshiba zastrzeżona przez firmę Toshiba w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści obrazowanie typu Compound posiadający inną nazwę własną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 519: LP. 10 Quickscan to nazwa własna firmy Toshiba zastrzeżona przez firmę Toshiba w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści obrazowanie typu Quickscan posiadające inną nazwę własną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 520: LP. 11 Advance Dynamic Flow to nazwa własna firmy Toshiba zastrzeżona przez firmę Toshiba w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści obrazowanie typu Advanced Dynamic Flow posiadające inną nazwę własną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 521: LP. 12 Sonoset to nazwa własna firmy Toshiba zastrzeżona przez firmę Toshiba w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści obrazowanie typu Sonoset posiadające inną nazwę własną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/34

Pytanie nr 522: Czy Zamawiający dopuści negatoskop o wymiarze ekranu 720 x 430 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/35

Pytanie nr 523: Czy Zamawiający dopuści negatoskop o poborze mocy 490 VA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 2c/78

pytanie nr 524: Czy Zamawiający dopuści kuchenkę mikrofalową w kolorze srebrnym spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/79

Pytanie nr 525: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o szerokości 59,8 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 526: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę w kolorze srebrnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Załącznik 2c/83

Pytanie nr 527: Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o wymiarach: 1430x830x2150 mm i pojemności 1427 litrów?

Odpowiedź: Załącznik nr 2c/83 dotyczy witryny chłodniczej czterostronnie przeszklonej. Przedstawione pytanie nie ma związku z tym załącznikiem.

Pytanie nr 528: Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o szerokości 850 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamrażarka skrzyniowa 2 szt.

Pytanie nr 529: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o długości 840mm, szerokości 730mm oraz wysokości 860mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 530: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 203 l?

Zamawiający dopuści zamrażarkę o długości 840mm, szerokości 730mm oraz wysokości 860mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 531: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zdolności zamrażania 15kg/24h?

Zamawiający dopuści zamrażarkę o długości 840mm, szerokości 730mm oraz wysokości 860mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Szafa chłodnicza 3 szt

Pytanie nr 532: Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o długości 1430mm, szerokości 830mm oraz wysokości 2150mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 533: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 1427 l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Szafa chłodnicza do napojów 2 szt

Pytanie nr 534: Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o szerokości 610mm oraz wysokości 1800mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 535: Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 365 l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Inne pytania do SIWZ

Pytanie nr 536: Wg jakiego kursu Zamawiający przeliczy wartości podane dokumentach potwierdzających warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 5 SIWZ w walutach innych niż PLN?

Odpowiedź: Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 5 SIWZ, jeżeli wartość zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 537:  Czy Zamawiający w punkcie 5.1.2 SIWZ podaje kwoty brutto?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podaje kwoty brutto.

Pytanie nr 538: W punkcie 10.6 SIWZ Zamawiający żąda składania tłumaczeń przysięgłych, podczas gdy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 §4 pkt 3 wyraźnie mówi, że tłumaczenia mają być poświadczane przez Wykonawcę. Prosimy o zmianę tego zapisu SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty te mogą być składane – Zamawiający wprowadza następującą zmianę w SIWZ:

Pkt 10.6 SIWZ otrzymuje brzmienie”

„10.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.”

Pytanie nr 539: Czy Zamawiający zmieni zapis Rozdziału 4 SIWZ na zapis „ 3 miesiące od daty podpisania umowy" bez dopisku „lecz nie później niż 31.08.2010".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni powyższego zapisu.

Pytanie nr 540: Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby na końcu do oświadczenia: „oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych" znajdującego się pod każdą tabelą parametrów technicznych dopisać słowa: „z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Materiały eksploatacyjne dotyczą tylko rozruchu.

Pytanie nr 541: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 3,5 miesiąca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 542: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pkt 3.7.2 SIWZ przyjął brzmienie: „Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na miejsce dostawy, potwierdzonego protokołem dostawy"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 543: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentacji technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu.

Pytanie nr 544: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu przystąpienia do usunięcia wad do 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy od przyjęcia zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 545: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył instrukcję BHP. Często instrukcja BHP jest częścią instrukcji obsługi i nosi nazwę instrukcja bezpieczeństwa (IB), Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści zamiast instrukcji BHP instrukcję obsługi zawierającą instrukcję bezpieczeństwa (IB)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 546: Zamawiający żąda dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim. Instrukcje serwisowe są dokumentem używanym przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach przeprowadzanych przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 547: Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje serwisowe były w języku angielskim? Z uwagi na powszechność używania przez serwisantów języka angielskiego nie ma instrukcji serwisowej w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 548: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby § 7.6 umowy przyjął brzmienie: „W przypadku naprawy sprzętu powyżej terminu, o którym mowa w ust. 5, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie zastępczy sprzęt o parametrach, co najmniej odpowiadających parametrom sprzętu zastępowanego w terminie określonym przez strony. Powyższe nie dotyczy tych elementów przedmiotu urnowy, które są mocowane w sposób trwały."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 549: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby § 7.7 umowy przyjął brzmienie: „W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany elementu lub podzespołu na nowy."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 550: Podstawową funkcją gwarancji jakości jest ochrona uprawnionego polegająca na zapewnieniu niezakłóconego korzystania z objętego gwarancją przedmiotu. Gwarancja stanowi zapewnienie, ze dana rzecz jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady, że zostanie ona usunięta. Udzielenie gwarancji jakości oznacza również, że naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez wyspecjalizowane jednostki serwisowe. Nadmienić należy, że uprawnienia z tytułu rękojmi mają węższy zakres podmiotowy niż uprawnienia z tytułu gwarancji. Na zwrócenie uwagi zasługuje także okoliczność, że gwarant (wykonawca) w mającej być zawartej umowie udziela 24 lub 36 miesięcy gwarancja natomiast przepisy prawa stanowią, iż uprawnienie z tytułu rękojmi wygasają po roku. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowej dostawy, tj. urządzenia USG, która wymaga przede wszystkim zapewnienia niezakłóconego korzystania z aparatu, przepisy dotyczące gwarancji jakości dają należytą i najpełniejszą ochronę prawną zamawiającemu,

Wobec powyższego, czy Zamawiający zrezygnuje z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi na rzecz uprawnień wynikających z gwarancji udzielanej przez wykonawcę i wykreśli § 7.11 i 12 umowy oraz pkt 4 oferty??

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z powyższych uprawnień i nie wykreśli z § 7 projektu umowy ust. 11 i 12 oraz pkt 4 z formularza ofertowego.

Pytanie nr 550: Czy Zamawiający zapewni warunki uniemożliwiające utratę bądź uszkodzenie przedmiotu zamówienia w okresie od dnia jego dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego do dnia przystąpienia do odbioru zgodnie z §6 ust. 1 umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 551: Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał numer telefonu, pod którym zgłaszane będą wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne były zgłaszane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy numer został podany nie w umowie a w protokołach instalacji lub kartach gwarancyjnych ponieważ na każdy sprzęt jest to inny numer?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 552: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby §8 ust. 1 umowy przyjął brzmienie: „Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowna:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający - w wysokości 10% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 3 - w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze -w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu uszkodzonego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu uszkodzonego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 7 ust 5 - w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu uszkodzonego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia

- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 7 ust. 4 pkt 3 - w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu, którego przegląd dotyczy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 7 ust 6 - w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego sprzętu zastępczego za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 553: Czy Wykonawca będzie ponosił przewidzianą w umowie odpowiedzialność, w tym o charakterze odszkodowawczym, za realizację przedmiotu zamówienia oraz za realizację postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności od niego zależnych i zawinionych?

Odpowiedź: Kwestię odpowiedzialności Kupującego reguluje § 8 projektu umowy w sposób precyzyjny i określa przypadki ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zapisy te należy czytać w zestawieniu z § 11 ust. 1 projektu umowy, który stanowi iż „W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego (…)”. Zatem przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej i ewentualne zwolnienia sprawcy szkody z tej odpowiedzialności należy oceniać w kontekście przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w udzielonych w dniu 16.04.2010 odpowiedziach na zapytania wykonawców – dokonuje następującej korekty odpowiedzi na pytanie nr 115: „Zamawiający wyraża zgodę” oraz że w załączniku nr 2c/68 lp. 10 w kolumnie „Parametry wymagane” należy wpisać słowo „Tak”.

Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

| Wicestarosta | Starosta Poddębicki |
| --- | --- |
| Danuta Pecyna | Stanisław Olas |